ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределен-ность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.1** | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | 0,28 мкм | МК БН 106-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.2** | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры гладкие | от 0 до 500 мм | 0,33 мкм | МК БН 83-2016 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.3** | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | от 0 до 10 мм | 3,3 мкм | МК БН-108-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.4* | 26.51/99.001 | Угол | Теодолиты | от 0° до 360° | 0,8" | МК БН-110-2017 | ул. Вильчковского, 87, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.5* | 26.51/99.001 | Плоский угол | Уровни электронные строительные | от 0° до 90° | 0,05° 0,5 мм/м 0,05 % | МК БН 31-2010 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.6* | 26.51/99.001 | Угол | Рейки дорожные универсальные РДУ-Кондор, РДУ-Андор | ± 100 ‰ | 0,1 ‰ | МК БН 111-2017 | ул. Вильчковского, 87, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.1** | 26.51/99.002 | Масса | Весы неавтоматического действия | от 1·10-6 до 1·103 г от 1·103 до 30·103 г от 30 до 1000 кг от 1·103 до 2·105 кг | 0,1 мг 5 мг 100 мг 20 мг | МК БН 138-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.2* | 26.51/99.002 | Масса | Весы объемные | от 0,1 до 2 кг/л | 50 мг/л | МК БН 12-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.3* | 26.51/99.002 | Масса | Гири | от 0,001 до 20 кг | 0,01 мг | ГОСТ ОIML R 111-1-2009 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.4** | 26.51/99.002 | Масса | Дозаторы весовые дискретного действия | от 0,001 до 5000 кг | 0,01 мг | МК БН 80-2016 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.5** | 26.51/99.002 | Масса | Дозаторы непрерывного действия | от 500 до 60000 кг/ч | 5 кг/ч | МК БН 112-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.1** | 26.51/99.003 | Сила | Машины испытательные и прессы | от 0,02 до 10 кН от 10 до 1000 кН | 0,28 % 0,14 % | СТБ ISO 7500-1-2018 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.2** | 26.51/99.003 | Сила | Твердомеры | от 20 до 100 ед. тв. HRС от 75 до 450 ед. тв. HB от 375 до 850 ед. тв. HV | 0,6 ед. тв. HRС 4 % 3 % | МК БН 105-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.3** | 26.51/99.003 | Момент | Ключи динамометрические | от 1,25 до 1500 Н·м | 0,2 Н·м | МК БН 84-2016 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.1** | 26.51/99.004 | Давление | Манометры, вакууметры, мановакууметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие. Преобразователи давления. Информационно-измерительные каналы | от минус 100 до 30000 кПа | 0,055 кПа | МК БН 88-2017 МК БН 87-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.2** | 26.51/99.004 | Давление | Каналы измерения давления в испытательном оборудовании | от минус 100 до 30000 кПа | 0,055 кПа | МК БН 143-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | от 4,8 до 101,3 кПа (от 36 мм рт. ст. до 760 мм рт. ст.) |  |  |  |
| 4.3** | 26.51/99.004 | Атмосферное давление | Барометры и измерители атмосферного давления | от 80 до 120 кПа | 0,06 кПа | МК БН 145-2019 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 6.1** | 26.51/99.006 | Скорость движения ТС | Спидометры ТС | от 20 до 300 км/ч | 1 км/ч | МК БН 149-2020 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 6.2** | 26.51/99.006 | Пройденный путь ТС |  | от 0 до 1000 м | 1 м |  |  |
| 6.3** | 26.51/99.006 | Частота вращения | Прибор для измерения параметров работы автомототехники | от 1 до 10000 мин-1 | 1 мин-1 | МК БН 150-2020 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 6.4** | 26.51/99.006 | Скорость движения |  | от 0 до 100 км/ч | 0,1 км/ч |  |  |
| 6.5** | 26.51/99.006 | Интервал времени |  | от 0 до 9 ч 59 мин 59 с | 0,01 с |  |  |
| 7.1** | 26.51/99.207 | Объем | Меры вместимости | 0,05 до 2,00 дм³ | 0,1 мл | МК БН 114-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.2* | 26.51/99.207 | Объем | Микрошприцы | от 0,1 до 100000 мкл | 0,06 мкл | МК БН 79-2016 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.3* | 26.51/99.207 | Объем | Дозаторы пипеточные, дозаторы бутылочные, бюретки цифровые | от 2,0 до 100000 мкл | 0,06 мкл | МК БН 113-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.4** | 26.51/99.107 | Объемный расход жидкости | Расходомеры | от 0,01 до 0,05 м3/ч | 0,20 % | МК БН 144-2018 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | от 0,05 до 60 м3/ч | 0,32 % |  |  |
| 8.1** | 26.51/99.008 | Условная вязкость | Вискозиметры | от 5 до 200 с | 3 % | МК БН 95-2017 |  |
| 9.1** | 26.51/99.009 | Показатель активности | Комплекты рН-метров и иономеров | от 0 до 14 рН | 0,02 рН | МК БН 96-2017 |  |
| 9.2** 9.2** | 26.51/99.009 26.51/99.009 | Массовая доля Массовая доля | Анализаторы молока Анализаторы молока | массовая доля жира от 0 % до 9 % массовая доля белка от 0 % до 6 %; количество соматических клеток от 103 тыс/мл до 107 тыс/мл; точка замерзания от - 0,1 ºС до 1,0 ºС титруемая кислотность, от 10 ºТ до 30 ºТ; плотность от 1020 до 1040 кг/м3 | 0,10 % 0,15 % ОСКО ± 5 % ОСКО ± 0,5 % 1,6 ºТ 1,5 кг/м3 | МК БН 101-2017 МК БН 101-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.3* | 26.51/99.009 | Относитель-ная влажность воздуха | Измерители влажности | от 0 % до 100 % | 1 % | МК БН 100-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.4** | 26.51/99.009 | Относитель-ная влажность воздуха | Каналы измерения относительной влажности в испытательном оборудовании | от 0 % до 100 % | 1 % | МК БН 141-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.5** | 26.51/99.009 | Удельная электричес-кая проводи-мость жидкостей | Измерители УЭП жидкостей | от 0 до 2000 мСм/см | 1,4 % | МК БН 147-2020 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.6** | 26.51/99.009 | Объемная, молярная доля | Газоанализаторы, анализаторы веществ | от 0,0001 % до 99,9 % | 0,1 % | МК БН 148-2020 | ул. Вильчковского, 87, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.7** | 26.51/99.009 | Массовая концентра-ция |  | от 0 до 10 000 мг/м3 |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область ул. Вильчковского, 87, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.8** | 26.51/99.009 | Показатель активности ионов | Средства измерения рН | от 0 до 14 рН | 0,02 рН | МК БН 96-2017 МК БН 146-2020 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.1** | 26.51/99.010 | Температура | Термопреобразователи сопротивления. Термометры стеклянные. Термометры манометрические. Измерители-регуляторы. Информационно-измерительные каналы. Контроллеры | от - 50 ⁰С до 300 ⁰С | 0,033 ⁰С | МК БН 90-2017 МК БН 99-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.2** | 26.51/99.010 | Температура | Каналы измерения температуры в испытательном оборудовании | от -196 °С до -50 °С | (0,3 + +0,005 ¦t¦) °С | МК БН 140-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | от - 50 °С до 200 °С | 0,06 °С |  |  |
|  |  |  |  | от 200 °С до 300 °С | 0,22 °С |  |  |
|  |  |  |  | от - 40 °С до 230 °С | 0,033 °С |  |  |
|  |  |  |  | от 230 °С до 420 °С | 0,033 °С |  |  |
|  |  |  |  | от 200 °С до 300 °С | 1 °С |  |  |
|  |  |  |  | от 300 °С до 1200 °С | 0,004·t °С |  |  |
| 10.3** | 26.51/99.010 | Температура | Экстракционные аппараты для количественного выделения вещества из смеси с помощью органических растворителей модель «SER-148» | от 0 °С до 600 С | 0,48 С | МК БН 51-2016 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.4* | 26.51/99.010 | Температура | Измерители, преобразователи и датчики плотности теплового потока | от - 50 ˚С до 300 ˚С | 0,033 ˚С | МК БН 115-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  | Плотность теплового потока |  | от 10 до 1000 Вт/м2 | 3 % |  |  |
| 11.1** | 26.51/99.011 | Показатель преломления | Рефрактометры | от 0 % до60 % BRIX от 1,3 nD20 до 1,65 nD20 | 0,1 % BRIX 0,00002 nD20 | МК БН 103-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 11.2** | 26.51/99.011 | Коэффициент пропускания | Средства измерений коэффициента пропускания, оптической плотности и длины волны | от 1,15 % Т до 93,10 % Т | 0,14 % Т | МК БН 102-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 11.3** | 26.51/99.011 | Оптическая плотность |  | от 0 до 2 Б | от 0,001 до 0,123 Б |  |  |
| 11.4** | 26.51/99.011 | Длина волны |  | от 315 до 880 нм | 0,2 нм |  |  |
| 13.1** | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Измерители-регуляторы. Информационно-измерительные каналы. Контроллеры | от минус 25 до плюс 25 мА | 0,006 мА | МК БН 92-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.2** | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока |  | от минус 12 до плюс 12 В | 4 мкВ | МК БН 94 -2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.3** | 26.51/99.013 | Электричес-кое сопротив-ление постоянному току |  | от 1 до 4000 Ом | 0,022 Ом | МК БН 91-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.4** | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Калибраторы напряжения постоянного тока и установки постоянного напряжения. Аналоговые и цифровые вольтметры постоянного тока | (0 – 100) мВ (0,1 – 1) В (1 -10) В (10 – 100) В (1·102 - 1·103) В | 0,00051 мВ | МК БН 116-2017 МК БН 117-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.5** | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Киловольтметры | (1 – 10) кВ | 0,0069 В | МК БН 118-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.6** | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Калибраторы постоянного тока и установки постоянного тока. Амперметры аналоговые и цифровые постоянного тока | (0 - 1·10-3) А (1·10-3 - 1·10-2) мА (1·10-2 - 1·10-1) А (0,1 – 1) А (1 – 30) А | 0,00083 мкА | МК БН 116-2017 МК БН 117-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.7** | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока | Калибраторы и установки переменного напряжения. Вольтметры аналоговые и цифровые переменного тока | (0 – 100) мВ (0,1 – 1) В (1 – 10) В (10 – 100) В (1·102 - 1·103) В f до 100 кГц | 0,00052 мВ | МК БН 116-2017 МК БН 117-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.8** | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока | Киловольтметры | от 1 до 10 кВ f 50 Гц | 0,061 В | МК БН 118-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.9** | 26.51/99.013 | Сила переменного тока | Калибраторы и установки переменного тока. Амперметры аналоговые и цифровые переменного тока | (0 - 1·10-3) А (1·10-3 - 1·10-2) А (1·10-2 - 1·10-1) А (0,1 – 1) А f до 10 кГц (1 – 30) А f до 1 кГц | 0,062 мкА | МК БН 116-2017 МК БН 117-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.10** | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Установки испытательные высоковольтные, пробойные. Генераторы инфра низкочастотные испытательные высоковольтные. Установки контрольно- измерительные (испытательные) высоковольтные Установки контрольно- измерительные для испытаний и прожига кабелей. Аппараты испытания диэлектриков Установки испытатель-ные высоковольтные, пробойные. Генераторы инфра низко-частотные испытательные высоковольтные. Установки контрольно- измерительные (испыта-тельные) высоковольтные Установки контрольно- измерительные для испытаний и прожига кабелей. Аппараты испытания диэлектриков | от 0 до 100 кВ | 0,0069 В | МК БН 119-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.11** | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока |  | (0,001 - 35,000) кВ (35,000 – 100,000) кВ f до 50 Гц | 0,061 В | МК БН 119-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.12** | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока |  | от минус 50 до плюс 50 А | 0,00083 мкА | МК БН 119-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.13** | 26.51/99.013 | Сила переменного тока |  | (0 - 1·10-3) А (1·10-3 - 1·10-2) А (1·10-2 - 1·10-1) А (0,1 – 1) А f до 10 кГц (1 – 30) А f до 1 кГц | 0,0622 мкА | МК БН 119-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.14** | 26.51/99.013 | Электричес-кое сопротив-ление постоянному току. Электричес-кое сопротив-ление переменному току | Магазины сопротивления, мосты постоянного тока, шунты, меры сопротивле-ния однозначные и многозначные, калибраторы сопротивле-ния постоянного тока, омметры, измерители сопротивле-ния заземления. | до 1·1010 Ом | 0,00001 Ом | МК БН 121-2017 МК БН 122-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.15** | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока | Средства измерения параметров цепи фаза-нуль | от 0 до 1000 В f 50 Гц | 0,00052 мВ | МК БН 123-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.16** | 26.51/99.013 | Электричес-кое сопротив-ление посто-янному току. Электричес-кое сопротив-ление переменному току |  | от 0,001 Ом до 11111,10 Ом | 0,00001 Ом | МК БН 123-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.17** | 26.51/99.013 | Электричес-кое сопротив-ление посто-янному току | Мегаомметры аналоговые и цифровые | от 0,001 до 1·1010 Ом | 0,00001 Ом | МК БН 124-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.18** | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока |  | от 0 до 100 кВ f 50 Гц | 0,061 В | МК БН 124-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.19** | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока | Установки для проверки электрической безопасности (предназначенные для проверки напряжения пробоя, сопротивления изоляции, измерения токов утечки и сопротивления заземления электрических устройств с целью обеспечения безопасности оборудования, продукции, обслуживающего персонала) | от 0 до 100 кВ f 50 Гц | 0,061 В | МК БН 125-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.20** | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока |  | от 0,0001 до 100 кВ | 0,0069 В | МК БН 125-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.21** | 26.51/99.013 | Электричес-кое сопротив-ление постоянному току Электричес-кое сопротив-ление переменному току |  | от 0,001 до 1·1010 Ом | 0,00001 Ом | МК БН 125-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.22** | 26.51/99.013 | Сила переменного тока |  | (0 - 1·10-3) А (1·10-3 - 1·10-2) А (1·10-2 - 1·10-1) А (0,1 – 1) А f до 5 кГц (1 – 30) А f до 1 кГц | 0,0622 мкА | МК БН 125-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.23** | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока |  | (0 - 1·10-3 ) А (1·10-3 - 1·10-2) А (1·10-2 - 1·10-1) А (0,1 – 1) А (1 – 30) А | 0,00083 мкА | МК БН 125-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.24** | 26.51/99.013 26.51/99.015 | Время |  | до 23 ч 59 с | 0,05 с | МК БН 125-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.25** | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока | Мультиметры цифровые, мультиметры цифровые с функцией клещей токо-измерительных; клещи токоизмеритель-ные | (0 – 100) мВ (0,1 – 1) В (1 – 10) В (10 – 100) В (1·102 - 1·103) В f от 0 до 100 кГц | 0,00052 мВ | МК БН 126-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.26** | 26.51/99.013 | Нагружение постоянного тока |  |  | 0,00051 мВ | МК БН 126-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.27** | 26.51/99.013 | Сила переменного тока |  | (0 - 1·10-3) А (1·10-3 - 1·10-2) А (1·10-2 - 1·10-1) А (0,1 – 1) А f до 5 кГц (1 – 30) А f до 1 кГц | 0,0622 мкА 0,3 А | МК БН 126-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.28** | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока |  | (0 - 1·10-3) А (1·10-3 - 1·10-2) А (1·10-2 - 1·10-1) А (0,1 – 1) А (1 – 30) А | 0,00083 мкА | МК БН 126-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | от 30 до 1000 А | 0,3 А |  |  |
| 13.29** | 26.51/99.013 | Электричес-кое сопро-тивление постоянному току |  | до 10·1010 Ом | 0,00001 Ом | МК БН 126-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 15.1** | 26.51/99.015 | Частота | Мультиметры цифровые, мультиметры цифровые с функцией клещей токо-измерительных | от 10 до 1·107 Гц | 4,2·10-5 Гц | МК БН 126-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 15.2* | 26.51/99.015 | Время | Секундомеры механические | от 0,5 до 60 мин | 0,05 с | МК БН 25-2017 |  |
| 15.3* | 26.51/99.015 | Время | Секундомеры электронные | до 36000 с | 0,01 с | МК БН 128-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 15.4** | 26.51/99.015 | Время | Информационно-измерительные каналы | от 0,01 до 3599,99 с | 0,03 с | МК БН 93-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 15.5** | 26.51/99.015 | Частота | Каналы измерения и задания частоты вращения | от 300 до 999900 об/мин | 2,1 об/мин | МК БН 142-2017 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | от 5 до 16660 об/с | 0,21 об/с |  |  |
| 15.6** | 26.51/99.015 | Частота | Тахометры | от 0 до 60000 об/мин | 0,06 % | МК БН 45-2016 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | от 0 до 99999 об/мин | 7,2·10-5 Гц |  |  |