ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95%) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.1 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Меры длины штриховые | от 0 до 2000 мм | 0,05 мм | МК.ГМ 1869-2016 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |  |
|  |  |  |  | 0 до 50000 мм | 0,09 мм | МК.ГМ 2092-2018 |  |  |
| 1.2 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Экстензометры | от 0,1 мм и более | 0,01 % | МК.ГМ 1520-2012 |  |  |
| 1.3 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Регистраторы длины колонны «Скад-РД» | от 1000 мм до 12300 мм | 1 мм | МК.ГМ 1242-2010 |  |  |
| 1.4 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Системы измерения длины труб | от 4000 мм до 15000 мм | 1 мм | МК.ГМ 1410-2012 МК.ГМ 1554-2012 МК.ГМ 1051-2010 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Толщиномеры индикаторные для бумаги настольные автоматизированные | от 0 до 5,0 мм | 0,0005 мм | МК.ГМ 1178-2010 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
| 1.6 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули, вилки измерительные лесные | от 0 до 2000 мм | 0,005 мм | МК.ГМ 1386-2011 |  |
| 1.7 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры | от 0 до 700 мм | 0,001 мм | МК.ГМ 1626-2013 МК.ГМ 1643-2014 |  |
| 1.8 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры ТЕSА | от 0 до 700 мм | 0,001 мм | МК.ГМ 1643-2014 |  |
| 1.9 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Нутромеры индикаторные | от 0 до 450 мм | 0,001 мм | МК.ГМ 1611-2013 |  |
| 1.10 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Диаметромеры трехконтактные | от 0 до 380 мм | 0,05 мм | МК.ГМ 1576-2013 |  |
| 1.11 * | 26.51/ 99.001 | Длина | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | 0,1 мм | МК.ГМ 874-2008 |  |
| 1.12 * | 26.51/ 99.001 | Длина | Контрольные образцы для настройки прибора для измерения ребер | 8 мм | 0,001 мм | МК.ГМ 1581-2013 |  |
| 1.13 * | 26.51/ 99.001 | Длина | Колеса дорожные измерительные | от 0 до 1000 м | 5,0 мм | МК.ГМ 1124-2010 |  |
| 1.14 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Абсолютные линейные энкодеры серии РФ25 | от 0 до 25 мм | 0,0002 мм | МК.ГМ 1641-2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 * | 26.51/ 99.001 | Длина | Приспособления универсальные для проверки сходимости колес | от 0 до 3000 мм | 1,0 мм | МК.ГМ 1593-2013 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
| 1.16 ** | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Угломеры цифровые | от 0 ° до 90 ° | 0,05 ° | МК.ГМ 1161-2010 |  |
| 1.17 * | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Уровни электронные строительные | от 0 ° до 90 ° | 0,05 ° | МК.ГМ 1031-2009 |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % | 0,05 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 мм/м | 0,5 мм/м |  |  |
| 1.18 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Уровнемеры | от 0 до 20 м | от 0,8 мм | МК.ГМ 991-2009 МК.ГМ 117-2010 |  |
| 1.19 * | 26.51/ 99.001 | Длина | Дальномеры лазерные | от 0,05 м до 500 м | 0,5 мм | МК.ГМ 1868-2016 |  |
| 1.20 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Испытательное оборудование, характеризующееся геометрическими параметрами | от 0,002 мм до 100,0 мм | 3,1 мкм | МК.ГМ 1987-2017 |  |
|  |  | Плоский угол |  | от 100 мм до 2000 мм | 0,05 мм |  |  |
|  |  |  |  | от 2000 мм до 100000 мм | 0,1 мм |  |  |
|  |  |  |  | от 0 ° до 360 ° | 12,9 " |  |  |
| 1.21 * | 26.51/ 99.001 | Отклонение от перпендикулярности поверхностей | Средства измерений для измерения отклонения от перпендикулярности поверхностей, угольники поверочные 90° высотой от 60 до 400 мм | от 0 до 2 мм | 1,2 мкм | МК.ГМ 2104-2018 МК.ГМ 1974-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 ** | 26.51/ 99.001 | Расстояние до места повреждения | Приборы кабельные | от 1 до 500 м | 0,012 м | МК.ГМ 2126-2018 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
| 1.23 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Установки разметочные стационарные УРС1010 | от 0 до 50 м | 0,5 мм | МК.ГМ 2117-2018 |  |
| 1.24 * | 26.51/ 99.001 | Длина | Измерители границы раздела фаз | от 0 до 50 м | 0,35 мм | МК.ГМ 2084-2017 |  |
| 1.25 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Измерители длины кабеля «Дельта-3Э» | от 0,1 до 500 м | 0,13 м | МК.ГМ 2090-2018 |  |
| 1.26 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенрейсмасы | от 0 до 2000 мм | 0,005 мм | МК.ГМ 1832-2015 |  |
| 1.27 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Штанген-глубиномеры | от 0 до 630 мм | 0,005 мм | МК.ГМ 2098-2018 |  |
| 1.28 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры рычажные | от 0 до 100 мм | 0,0005 мм | МРП.МК 840.39-2016 |  |
| 1.29 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2 мм | 0,0006 мм | МК.ГМ 2099-2018 |  |
| 1.30 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Машины оптико-механические для измерения длин | от 0 до 2000 мм | 0,005 мм | МК.ГМ 2105-2018 |  |
| 1.31 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | 4,3 мкм | МК.ГМ 2099-2018 |  |
| 1.32 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | от 0 до 100 мм | 4,3 мкм | МК.ГМ 2093-2018 |  |
| 1.33 ** | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Угломеры с нониусом | от 0 ° до 360 ° | 0,4 ° | МК.ГМ 1835-2015 МК.ГМ 2094-2018 |  |
| 1.34 ** | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Угломеры | от 0° до 360° | 0,4 ° | МК.ГМ 2094-2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.35 ** | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Нивелиры лазерные | от 0° до 180° | 0,1 мм/м | МК.ГМ 2053-2017 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
| 1.36 ** | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Шаблоны угловые | от 0° до 15° | 0,04° | МК.ГМ 1853-2015 |  |
| 1.37 ** | 26.51/ 99.001 | Длина. | Приборы оптические | от 0 до 500 мм | 1 мкм | МК.ГМ 2185-2019 |  |
|  |  | Плоский угол |  | от 0° до 360° | 0,01° | МК.ГМ 2185-2019 |  |
| 1.38 ** | 26.51/ 99.001 | Шероховатость | Профилометры | Ra от 0 до 3,2 мкм | 0,01 мкм | МК. ГМ 1797-2015 |  |
| 1.39 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Клин для контроля зазоров | от 0 до 500 мм | 0,03 мм | МК. ГМ 2095-2018 |  |
| 1.40 * | 26.51/ 99.001 | Длина | Датчики перемещений Waycon серии RX и SX | от 0 до 500 мм | 0,03 мм | МК.ГМ 2122-2018 |  |
| 1.41 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Ростомеры | от 0 до 2500 мм | 0,1 мм | МК.ГМ 2184-2019 |  |
| 1.42 ** | 26.51/ 99.001 | Длина | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 160 мм | 0,001 мм | МК.ГМ 2045-2017 |  |
| 1.43 * | 26.51/ 99.001 | Длина | Концевые меры | от 0,1 мм до 1000 мм | [0,5 + 5∙L] мкм, где L в м | МК.ГМ 2274-2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ** | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы для статического взвешивания | от 0,01 кг до 0,1 кг | 0,002 г | МК.ГМ 1368-2011 МК.ГМ 1273-2011 МК.ГМ 1530-2012 МК.ГМ 1400-2012 МК.ГМ 1309-2011 МК.ГМ 1389-2011 МК.ГМ 2043-2017 МК.ГМ 1898-2016 МК.ГМ 2096-2018 МК.ГМ 1855-2015 МК.ГМ 1475-2012 МК.ГМ 1791-2015 МК.ГМ 2188-2018 МК.ГМ 2121-2018 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 0,1 кг до 300 кг | 0,002 % |  |  |
|  |  |  |  | от 300 кг до 3000 кг | 0,006 % |  |  |
|  |  |  |  | от 3000 кг до 40000 кг | 0,01 % |  |  |
| 2.2 ** | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы электронные EMB 600-2 | от 1 до 600 г | 0,001 мг | МК.ГМ 1488-2012 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 ** | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы лабораторные электронные Корректоры массы | от 1 мг до 21 г | 0,001 мг | МК.ГМ 451-05 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 21 г до 210 г | 0,01 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 210 г до 520 г | 0,07 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 520 г до 5100 г | 0,6 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 5100 г до 20 кг | 6 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 20 кг до 65 кг | 60 мг |  |  |
| 2.4 ** | 26.51/ 99.002 | Масса | Дозаторы весовые, дозирующее устройство Colorblend M с контроллером С 150 | от 4 г до 0,5 кг | 0,1 % | МК.ГМ 1533-2012 МК.ГМ 1397-2011 МК.ГМ 1393-2011 МК.ГМ 1363-2011 МК.ГМ 1355-2011 МК.ГМ 1357-2011 МК.ГМ 1359-2011 МК.ГМ 1332-2011 МК.ГМ 1316-2011 МК.ГМ 1288-2011 МК.ГМ 1458-2012 МК.ГМ 1295-2011 МК.ГМ 1285-2011 МК.ГМ 1280-2011 ШПГЭ.МК 001-2010 МК.ГМ 1793-2015 МК.ГМ 1773-2015 МК.ГМ 1741-2015 МК.ГМ 1734-2014 МК.ДВД.001-2009 МК.ГМ 2369-2023 |  |
|  |  |  |  | от 0,5 кг до 6000 кг | 0,04 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 * | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири Спецгрузы | от 1 мг до 200 мг | 0,001 мг | МК.ГМ 452-05 МК.ГМ 1458-2012 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 500 мг до 2 г | 0,002 мг |  |  |
|  |  |  |  | 5 г | 0,003 мг |  |  |
|  |  |  |  | 10 г | 0,005 мг |  |  |
|  |  |  |  | 20 г | 0,006 мг |  |  |
|  |  |  |  | от 50 г до 100 г | 0,01 мг |  |  |
|  |  |  |  | 200 г | 0,02 мг |  |  |
|  |  |  |  | 500 г | 0,03 мг |  |  |
|  |  |  |  | 1 кг | 0,8 мг |  |  |
|  |  |  |  | 2 кг | 1,7 мг |  |  |
|  |  |  |  | 5 кг | 1,8 мг |  |  |
|  |  |  |  | 10 кг | 2,2 мг |  |  |
|  |  |  |  | 20 кг | 3,5 мг |  |  |
| 2.6 ** | 26.51/ 99.002 | Масса | Тензиометры | от 0,02 до 4 г | 0,03 мг | МК.МГ 1375-2011 |  |
| 2.7 ** | 26.51/ 99.002 | Масса | Испытательные стенды и приспособления | от 110-5 кг до 20 кг | 0,001 мг | МК.ГМ 1989-2017 |  |
|  |  |  |  | от 20 до 200 кг | 0,048 г |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1* | 26.51/ 99.003 | Сила | Динамометры, имитаторы разрушения таблетки | от 0,01 Н до 200 Н | 0,006 Н; 0,007 % | МК.ГМ 499-05 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | св. 200 Н до 5 кН | 0,06 % |  |  |
|  |  |  |  | от 5 кН до 200 кН | 0,02 % |  |  |
| 3.1.2* |  |  | Датчики нагрузки ДН-130, ДН-130В | от 5 до 400 кН | 0,1 % | МК.ГМ 2376-2023 |  |
| 3.1.3* |  |  | Гидравлические индикаторы веса ГИВ | от 2 до 270 кН | 0,2 кН | МК.ГМ 2375-2023 |  |
| 3.2.1** | 26.51/ 99.003 | Сила | Машины испытательные и прессы | от 0 до 50 кН от 50 до 500 кН от 500 до 2000 кН от 2000 до 3000 кН | 0,01 % 0,02 % 0,06 % 0,1 % | МК.ГМ 870-2008 МК.ГМ 1719-2014 МК.ГМ 1162-2010 МК.ГМ 1822-2015 СТБ ISO 7500-1-2018 |  |
| 3.2.2** |  |  | Измерители прочности гранул |  |  |  |  |
| 3.3 ** | 26.51/ 99.003 | Сила | Машины испытательные и прессы, в т.ч. с функцией измерения скорости нагружения; с функцией измерения скорости перемещения подвижной траверсы; с функцией измерения перемещения подвижной траверсы | от 0 до 50 кН от 50 до 500 кН от 500 до 2000 кН от 2000 до 3000 кН | 0,01 % 0,02 % 0,06 % 0,1 % | МК.ГМ 2085-2018 СТБ ISO 7500-1-2018 |  |
|  |  | Скорость нагружения |  | от 0,1 до 1,5 МПа/с | 0,01 МПа/с |  |  |
|  |  | Скорость перемещения подвижной траверсы |  | от 0 до мм/мин 500 мм/мин | 0,04 % | МК.ГМ 2364-2022 |  |
|  |  | Перемещение подвижной траверсы |  | от 5 до 600 мм | 0,06 мм; 0,02 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 ** | 26.51/ 99.003 | Сила | Испытательные стенды, машины и прессы | до 50 кН | 0,3 % | МК.ГМ 1989-2017 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 50 до 2000 кН | 0,4 % |  |  |
| 3.5 ** | 26.51/ 99.003 | Твердость | Твердомеры по Бринеллю | от 20 до 450 НВ(W) | 0,1 % 0,5 ед. | МК.ГМ 973-2008 МК.ГМ 1325-2011 МК.ГМ 864-2008 МК.ГМ 1193-2010 |  |
| 3.6 ** | 26.51/ 99.003 | Твердость | Твердомеры по Роквеллу | от 20 до 70 НRC | 0,3 ед. | МК.ГМ 1220-2010 МК.ГМ 973-2008 МК.ГМ 1325-2011 МК.ГМ 863-2008 МК.ГМ 1193-2010 |  |
|  |  |  |  | от 70 до 93 HRA | 0,8 ед. |  |  |
|  |  |  |  | от 25 HRB(W) до 100 HRB(W) | 0,9 ед. |  |  |
|  |  |  |  | от 40 до 94 HRN | 0,6 ед. |  |  |
|  |  |  |  | от 45 HRT(W) до 82 HRT(W) | 0,7 ед. |  |  |
| 3.7 ** | 26.51/ 99.003 | Твердость | Твердомеры по Виккерсу | от 8 до 2000 НV для шкал от HV0,1 до HV100 | 0,99 % 1,3 ед. | МК.ГМ 1323-2011 МК.ГМ 973-2008 МК.ГМ 1635-2013 МК.ГМ 1325-2011 МК.ГМ 1135-2010 |  |
| 3.8 * | 26.51/ 99.003 | Твердость | Твердомеры по Шору | от 0 до 100 ед.тв. | 0,2 ед.тв. | МК.ГМ 1263-2011 |  |
|  |  | Перемещение индентора |  | от 0 до 8050 мН | 18 мН |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 3 мм | 0,009 мм |  |  |
| 3.9 ** | 26.51/ 99.003 | Энергия удара | Копры | от 0,2 до 245 Дж | 0,1 % | МК.ГМ 1197-2010 МК.ГМ 1920-2016 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 * | 26.51/ 99.003 | Сила | Ключи динамометрические | от 1 до 10 Н·м | 0,1 % | МК.ГМ 1517-2012 МК.ГМ 1955-2017 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 10 до 200 Н·м | 0,2 % |  |  |
|  |  |  |  | от 200 до 400 Н·м | 0,3 % |  |  |
|  |  |  |  | от 400 до 500 Н·м | 0,4 % |  |  |
|  |  |  |  | от 500 до 600 Н·м | 0,5 % |  |  |
|  |  |  |  | от 600 до 800 Н·м | 0,6 % |  |  |
|  |  |  |  | от 800 до 900 Н·м | 0,7 % |  |  |
|  |  |  |  | от 900 до 1000 Н·м | 0,8 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1000 до 1200 Н·м | 0,9 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1200 до 1300 Н·м | 1,0 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1300 до 1400 Н·м | 1,1 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1400 до 3000 Н·м | 1,2 % |  |  |
| 4.1 * | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры, вакуумметры образцовые | от минус 0,095 до 60 МПа | 0,02 % | МК. ГМ 580-06 |  |
|  |  |  |  | от минус 0,95 до 600 бар | 0,02 % |  |  |
| 4.2 * | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры контрольные | от 0 до 60 МПа | 0,15 % | МК.ГМ 581-06 МК.ГМ 1602-2013 |  |
| 4.3 ** | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры, вакуумметры, приборы для измерения давления и вакуума, калибраторы давления | от минус 0,095 МПа до 60 МПа | 0,05 % | МК.ГМ 1447-2012 МК.ГМ 1602-2013 МК.ГМ 1446-2012 МК.ГМ 1448-2012 |  |
|  |  |  |  | от минус 0,95 бар до 600 бар | 0,05 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 ** | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры устьевые | от 0 до 60 МПа | 0,05 % | МК.ГМ 1565-2013 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от минус 0,95 бар до 600 бар | 0,05 % |  |  |
| 4.5 ** | 26.51/ 99.004 | Давление | Преобразователи давления с унифицированным сигналом силы постоянного тока и напряжения постоянного тока | от минус 0,095 МПа до 60 МПа (диапазон унифицированных сигналов: от 0 до 10 В; от 0 до 20 мА) | 0,05 % | МК.ГМ 08-04 МК.ГМ 1451-2012 |  |
| 4.5 ** | 26.51/ 99.004 | Давление | Преобразователи давления с унифицированным сигналом силы постоянного тока и напряжения постоянного тока | от минус 0,95 бар до 600 бар (диапазон унифицированных сигналов: от 0 до 10 В; от 0 до 20 мА) | 0,05 % | МК.ГМ 08-04 МК.ГМ 1451-2012 |  |
| 4.6 ** | 26.51/ 99.004 | Давление | Испытательные стенды и приспособления, камеры давления | от 0 до 20 гПа | 0,12 гПа | МК.ГМ 1989-2017 |  |
|  |  |  |  | от минус 0,04 МПа до 60 МПа | 0,025 % |  |  |
| 4.7 * | 26.51/ 99.004 | Давление | Приборы для измерения атмосферного давления | от 5 до 1200 гПа от 0,5 до 120 кПа | 0,027 гПа 0,0027 кПа | МК.ГМ 2275-2020 |  |
|  |  |  |  | от 3,0 мм рт.ст. до 830 мм рт.ст. | 0,02 мм рт.ст. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 ** | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.023 | Измерительные системы | Измерительно-вычислительные контроллеры, АСУТП (каналы измерения температуры, давления, расхода) | от минус 0,95 бар до 600 бар (диапазоны унифицированных сигналов от 0 до 10 В от 0 до 20 мА от 0 до 10000 Ом) | 0,02 % | МК.ГМ 1236-2010 МК.ГМ 1237-2010 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
| 6.1 ** | 26.51/ 99.006 | Частота вращения | Центрифуги, испытательные стенды | от 10 до 99999 об/мин | 0,12 % | МК.ГМ 1983-2017 |  |
| 6.2 ** | 26.51/ 99.006 | Амплитуда перемещения | Вибрационное и ударное оборудование | от 0,01 до 6 мм | 6 % | МК.ГМ 1986-2017 |  |
|  |  | Ускорение |  | от 2 до 170 м/с2 | 6 % |  |  |
| 6.3 * | 26.51/ 99.006 | Параметры вибрации | Виброметры | на 200 Гц | 0,4 % | МК.ГМ 2338-2021 |  |
|  |  |  |  | 5 – 10 Гц | 2 % |  |  |
|  |  |  |  | 10 – 2000 Гц | 1 % |  |  |
|  |  |  |  | 2000 – 5000 Гц | 2 % |  |  |
|  |  |  |  | 5000 – 7000 Гц | 3 % |  |  |
|  |  |  |  | 0,1 – 300 м/с2 |  |  |  |
| 7.1 ** | 26.51/ 99.107 | Расход жидкости | Счетчики жидкости | от 1 до 600 л/ч | 0,5 % | МК.ГМ 528-06 МК.ГМ 1926-2016 |  |
|  | 26.51/ 99.207 | Объем жидкости |  | от 0,01 до 0,2 м3 | 0,5 % |  |  |
| 7.2 ** | 26.51/ 99.207 | Объем жидкости | Автоматизированные системы измерения уровня в резервуарах | 1/3 Нмах; 2/3 Нмах | 1 мм | МК.ГМ 991-2009 МК.ГМ 1176-2010 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3 ** | 26.51/ 99.207 | Объем жидкости | Измерительные системы налива нефтепродуктов | от 100 л до 3000 л | 0,06 % | МК.ГМ 1373-2011 МК.ГМ 2333-2021 МК.ГМ 1490-2012 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  | Масса жидкости |  | от 50 кг до 3000 кг | 0,07 % |  |  |
| 7.4 ** | 26.51/ 99.207 | Объем жидкости, масса жидкости | Установки передвижные для поверки систем налива нефтепродуктов | 3000 л | 0,012 % | МК.ГМ 1460-2012 |  |
|  |  |  |  | от 50 до 3000 кг | 0,34 кг |  |  |
| 7.5 * | 26.51/ 99.207 | Объем жидкости | Оборудование для измерения объема жидкости | 1 мкл | 1,6 % | МК.ГМ 2109-2018 МК.ГМ 2032-2017 МК.ГМ 1871-2016 |  |
|  |  |  |  | от 1 до 2 мкл | 0,8 % |  |  |
|  |  |  |  | от 2 до 3 мкл | 0,5 % |  |  |
|  |  |  |  | от 3 до 4 мкл | 0,4 % |  |  |
|  |  |  |  | от 4 до 6 мкл | 0,3 % |  |  |
|  |  |  |  | от 6 до 9 мкл | 0,2 % |  |  |
|  |  |  |  | от 9 до 10 мкл | 0,1 % |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 20 мкл | 0,07 % |  |  |
|  |  |  |  | от 20 до 30 мкл | 0,05 % |  |  |
|  |  |  |  | от 30 до 40 мкл | 0,04 % |  |  |
|  |  |  |  | от 40 до 50 мкл | 0,03 % |  |  |
|  |  |  |  | от 50 мкл до 100 мл | 0,02 % |  |  |
| 7.6 ** | 26.51/ 99.107 26.51/ 99.023 | Объемная доля, массовый выброс, расход газа | Измерительные системы для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух | от 0 % до 20 % (расчетный диапазон массового выброса: от 0 до 26 кг/с) | 2 млн-1 | МК.ГМ 1267-2011 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1500 м3/с | 2,5 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 * | 26.51/ 99.008 | Условная вязкость | Вискозиметры условной вязкости | от 12 до 300 с | 0,7 % | МК.ГМ 1746-2015 МК.ГМ 890-2008 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 35 до 620 мм2/с | 0,2 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,7 до 1,3 | 0,003 |  |  |
| 8.2 * | 26.51/ 99.008 | Кинематическая, динамическая вязкость | Вискозиметры кинематической, динамической вязкости | от 1 до 18000 м2/с | 0,003 мм2/с | МК.ГМ 1747-2015 МК.ГМ 1748-2015 МК.ГМ 1568-2013 МК.ГМ 1550-2012 МК.ГМ 1547-2012 МК.ГМ 1690-2014 МК.ГМ 1599-2013 МК.ГМ 1674-2014 МК.ГМ 1414-2012 МК.ГМ 1416-2012 МК.ГМ 1556-2012 МК.ГМ 1545-2012 МК.ГМ 1349-2011 МК.ГМ 1523-2012 МК.ГМ 1573-2013 МК.ГМ 1224-2010 МК.ГМ 776-2007 |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 120000 мПа∙с | 0,2 % |  |  |
| 8.3 ** | 26.51/ 99.008 | Плотность. Массовая доля, объемная доля | Плотномеры, анализаторы молока | от 0 до 3000 кг/м3 | 0,03 кг/м3 | МК.ГМ 1749-2015 МК.ГМ 1284-2011 МК.ГМ 1313-2011 МК.ГМ 1783-2015 МК.ГМ 1276-2011 МК.ГМ 2064-2017 МК.ГМ 2138-2018 |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % | 0,35 % |  |  |
| 8.4 * | 26.51/ 99.008 | Плотность Массовая доля, объемная доля | Ареометры | от 650 до 1840 кг/м3 | 0,08 кг/м3 | МК.ГМ 1973-2017 |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % | 0,03 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 ** | 26.51/ 99.009 | Фракционный состав | Анализаторы фракционного состава нефтепродуктов | от 40 °С до 360 °С | 0,6 °С | МК.ГМ 1750-2015 МК.ГМ 1429-2012 МК.ГМ 1222-2010 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % | 0,5 % |  |  |
| 9.2 ** | 26.51/ 99.009 | Давление насыщенных паров | Анализаторы давления насыщенных паров нефтепродуктов | от 30 до 110 кПа | 0,5 кПа | МК.ГМ 1751-2015 МК.ГМ 1258-2011 МК.ГМ 742-2007 |  |
| 9.3 ** | 26.51/ 99.009 | Показатель активности ионов | Комплекты рН-метров и иономеров, pH, ORP, титраторы | от 1 до 13,21 рН | 0,01 рН | МК.ГМ 1105-2009 МК.ГМ 1470-2012 МК.ГМ 2044-2017 |  |
|  |  |  |  | от 1 до 13,21 рХ | 0,01 рХ | МК.ГМ 2044-2017 |  |
| 9.4 ** | 26.51/ 99.009 | Массовая доля, объемная доля. Концентрация | Анализаторы химического состава, титраторы | от 0 до 1000 г/л | 0,001 мг/л | МК.ГМ 1752-2015 МК.ГМ 925-2008 МК.ГМ 1743-2015 МРБ.МК 0001-2008 МК.ГМ 1620-2013 МК.ГМ 2138-2018 МК.ГМ 1808-2015 МК.ГМ 1498-2012 МК.ГМ 2131-2018 МК.ГМ 744-2007 МК.ГМ 578-2006 МК.ГМ 961-2008 МК.ГМ 2140-2018 |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % | 0,08 млн-1 |  |  |
|  |  |  |  | от 90 клеток/мл до 1∙107 клеток/мл | 5 % | МК.ГМ 2138-2018 |  |
| 9.5** | 26.51/ 99.009 | Массовая доля, объемная доля. Концентрация | Хроматографы | от 0 % до 100 % от 0 до 1000 г/см3 | 0,5 % | МК.ГМ 1753-2015 МК.ГМ 1821-2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6 ** | 26.51/ 99.009 | Удельная электрическая проводимость | Кондуктометры, анализаторы электропроводности, измерители кондуктометрические для микробиологических исследований жидких сред | от 1·10-4 до 100 См/м | 0,25 % | МК.ГМ 1756-2015 МК.ГМ 888-2008 МК.ГМ 1123-2010 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
| 9.7 ** | 26.51/ 99.009 | Относительная влажность | Анализаторы влажности | от 0,001 % до 30 % | 0,01 % | МК.ГМ 1282-2011 |  |
| 9.8 ** | 26.51/ 99.009 | Мутность | Анализаторы мутности | от 0,1 до 4000 FTU | 2 % | МК.ГМ 1477-2012 |  |
| 9.9 ** | 26.51/ 99.009 | Объемная доля, массовая доля, концентрация | Газоанализаторы | от 0 % до 100 % | 0,16 млн-1 | МК.ГМ 1757-2015 МК.ГМ 1091-2010 МК.ГМ 1233-2010 МК.ГМ 1257-2011 МК.ГМ 1891-2016 МК.ГМ 1235-2010 МК.ГМ 760-2007 МК.ГМ 1819-2015 МК.ГМ 1492-2012 МК.ГМ 1805-2015 МК.ГМ 1972-2017 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 5000 мг/м3 | 0,3 мг/м3 |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 5000 мг/м3 от 0 % до 100 % (I от 0 до 20 мА) | 1,9 мкА | МК.ГМ 1886-2016 МК.ГМ 2079-2017 |  |
|  |  |  |  | от 0 % НКПР до 100 % НКПР | 0,004 % НКПР | МК.ГМ 1757-2015 МК.ГМ 1972-2017 |  |
| 9.10 ** | 26.51/ 99.009 | Температура | Анализаторы температуры вспышки | от 30 ºС до 360 ºС | 0,3 ºС | МК.ГМ 1767-2015 МК.ГМ 745-2007 МК.ГМ 1804-2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.11 ** | 26.51/ 99.009 | Расход газа, объем газа | Аспираторы для отбора проб, аспираторы сильфонные | от 0,006 м3/ч до 10,00 м3/ч | 0,11 % | МК.ГМ 1630-2013 МК.ГМ 1502-2012 МК.ГМ 1960-2017 МК.ГМ 1977-2017 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 95 до 105 см3 | 1,5 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,02 дм3 до 5000 дм3 | 0,11 % |  |  |
| 9.12 ** | 26.51/ 99.009 | Температура | Анализаторы предельной температуры фильтруемости, помутнения, застывания | от минус 35 С до 10 С | 0,7 С MP-852 НПЗ 2025 Журова | МК.ГМ 1755-2015 МК.ГМ 740-2007 МК.ГМ 1894-2016 МК.ГМ 778-2007 |  |
|  |  |  | Криоскопы автоматические, анализаторы точки замерзания | от минус 0,1 ºС до минус 1,0 ºС ГСО РБ 2050-2019 | 0,003 С ГСО РБ 3725-2022 | МК.ГМ 1940-2016 |  |
| 9.13 ** | 26.51/ 99.009 | Показатели состава и свойств биологических жидкостей | Приборы состава и свойств биологических жидкостей | от 0 % до 100 %, в ед. измеряемой величины | 0,1 % | МК.ГМ 1682-2014 МК.ГМ 1712-2014 МК.ГМ 1845-2015 МК.ГМ 1879-2016 МК.ГМ 1914-2016 МК.ГМ 1739-2015 МК.ГМ 1906-2016 МК.ГМ 1881-2016 МК.ГМ 1883-2016 МК.ГМ 2072-2017 МК.ГМ 1828-2015 МК.ГМ 1684-2014 МК.ГМ 1916-2016 МК.ГМ 2182-2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.14 ** | 26.51/ 99.009 | Смазывающая способность | Анализаторы (системы) для измерения смазывающей способности и истирания | от 380 до 800 мкм | 15 мкм | МК.ГМ 2325-2020 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
| 10.1 ** | 26.51/ 99.010 | Температура | Измеритель температуры в комплекте с термо-преобразователем | от минус80 С до 250 С от минус 80 С до 420 С от 420 С до 1200 С | 0,01 С 0,05 С 0,75 С | МК.ГМ 1166-2010 МК.ГМ 1592-2013 |  |
| 10.2 * | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры, включая стеклянные, жидкостные, цифровые, электронные, манометрические, биметаллические | от минус 80 С до 250 С | 0,01 С | МК.ГМ 1600-2013 |  |
|  |  |  |  | от минус 80 С до 420 С | 0,05 С | МК.ГМ 09-04 МК.ГМ 1352-2011 МК.ГМ 1166-2010 МК.ГМ 1422-2012 МК.ГМ 1601-2013 МК.ГМ 1600-2013 |  |
|  |  |  |  | от 420 °С до 1200 °С | 0,75 С |  |  |
| 10.3 * | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры биметаллические, манометрические | от минус 80 С до 420 С | 0,01 С | МК.ГМ 1600-2013 |  |
| 10.4 ** | 26.51/ 99.010 | Температура | Устройства термостатирующие, включая термостаты, калибраторы температуры, шкафы сушильные | от минус 80 С до 600 С | 0,1 С | МК.ГМ 439-05 МК.ГМ 601-06 МК.ГМ 732-2007 МК.ГМ 799-2007 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5 ** | 26.51/ 99.010 | Температура | Самописцы, самописцы многоканальные, регистраторы, комплексы измерительные | Диапазон показаний: от минус 200 С до 2500 С (диапазон унифицированных входных сигналов: от 0 до 10 В; от 0 до 20 мА; от 0 до 10000 Ом | 0,02 % | МК.ГМ 950-2009 МК.ГМ 1645-2014 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
| 10.6 ** | 26.51/ 99.010 | Температура | Контроллеры программируемые | Диапазон показаний: от минус 200 С до 2500 С (диапазон унифицированных входных сигналов: от 0 до 10 В; от 0 до 20 мА; от 0 до 10000 Ом) | 0,02 % | МК.ГМ 1677-2014 |  |
| 10.7 ** | 26.51/ 99.010 | Температура | Климатические и лабораторные камеры тепла, холода, влаги; термостаты, шкафы сушильные | от минус 80 °С до 300 °С | 0,06 °С | МК.ГМ 1985-2017 |  |
|  |  | Относительная влажность |  | от 5 % до 95 % | 1,2 % |  |  |
| 10.8 ** | 26.51/ 99.010 | Температура | Электропечи сопротивления | от 50 °С до 1200 °С | 3,6 °С | МК.ГМ 1988-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.9 ** | 26.51/ 99.010 | Температура | Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха | от минус 80 °С до 470 °С | 0,011 ºС | МК.ГМ 1997-2017 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 470 °С до 1200 °С | 1,0 ºС |  |  |
|  |  | Относительная влажность |  | от 5 % до 98 % | 0,57 % |  |  |
| 10.10* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры, пирометры инфракрасные, тепловизоры, камеры тепловизионные, термографы | от минус 40 °С до 1700 °С | 0,5 ºС | МК.ГМ 2183-2019 МК.ГМ 2191-2019 |  |
| 10.11** | 26.51/ 99.010 | Температура | Преобразователи термоэлектрические, термопреобразователи сопротивления, термисторы | от минус 80 С до 0 С | 0,02 С | МК.ГМ 2276-2020 |  |
|  |  |  |  | 0 С до 420 С | 0,01 С |  |  |
|  |  |  |  | от 420 С до 1200 С | 0,75 С |  |  |
| 10.12** | 26.51/ 99.010 | Температура | Преобразователи температуры измерительные с унифицированными выходными сигналами напряжения постоянного, силы постоянного тока | от минус 80 С до 1200 С (выходные сигналы от 0 до 10 В; от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА; от 0 до 20 мА) | 0,02 % | МК.ГМ 2277-2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 ** | 26.51/ 99.011 | Коэффициент направленного пропускания, оптическая плотность | Фотоэлектро-колориметры, дымомеры, спектрофотометры, фотометры, приборы и установки для определения светопропускания стекол, анализаторы жидкости | от 0 до 100 %Т | 0,14 %Т | МК.ГМ 1758-2015 МК.ГМ 1759-2015 МК.ГМ 1760-2015 МК.ГМ 1670-2014 МК.ГМ 454-2005 МК.ГМ 597-2006 МК.ГМ 1785-2015 МК.ГМ 2075-2017 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 0 до 1 Б | 0,001 Б |  |  |
|  |  |  |  | св. 1 до 2 Б | 0,01 Б КСС-04 С5 597нм 2025 |  |  |
| 11.2 ** | 26.51/ 99.011 | Коэффициент преломления | Рефрактометры | от 1,3 до 1,94430 nд | 2·10-5 nд | МК.ГМ 1486-2012 МК.ГМ 1761-2015 |  |
|  |  |  |  | от 0 % BRIX до 95,0 % BRIX | 0,01 % BRIX | МК.ГМ 1761-2015 |  |
| 11.3 ** | 26.51/ 99.011 | Оптическая плотность | Анализаторы иммуноферментные, денсиметры | от 0 до 1 Б | 0,001 Б | МК.ГМ 1762-2015 |  |
|  |  |  |  | св. 1 до 2 Б | 0,01 Б КСС-04 С5 597нм кал-ка 2025 |  |  |
| 11.4 ** | 26.51/ 99.011 | Объемная доля, массовая доля, концентрация | Спектрометры, анализаторы, спектрофотометры атомно-эмиссионные, оптико-эмиссионные атомно-абсорбционные, рентгено-флуоресцентные | от 0 % до 100 % | 0,0001 млн-1 | МК.ГМ 1764-2015 МК.ГМ 1656-2014 МК.ГМ 1507-2012 МК.ГМ 1518-2012 МК.ГМ 1214-2010 МК.ГМ 1810-2015 МК.ГМ 1117-2010 МК.ГМ 789-2007 МК.ГМ 755-2007 МК.ГМ 793-2007 МК.ГМ 485-2005 МК.ГМ 791-2007 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 г/дм3 | 0,1 мкг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.5 ** | 26.51/ 99.011 | Угол вращения плоскости поляризации | Поляриметры, сахариметры универсальные | от минус 100 ºZ до 130 ºZ | 0,005 ºZ | МК.ГМ 1754-2015 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от минус 45º до 45º | 0,002º |  |  |
| 11.6 * | 26.51/ 99.011 | Рефракция, радиус | Линзы пробные очковые, линейки скиаскопические, рефрактометры офтальмологические, кератометры | от минус 25 дптр до 25 дптр | 0,02 дптр | МК.ГМ 1957-2017 МК.ГМ 1622-2013 |  |
|  |  |  |  | от 6,873 мм до 8,483 мм | 0,01 мм |  |  |
| 11.7 ** | 26.51/ 99.011 | Давление | Тонометры офтальмологические | от 5 мм рт.ст. до 65 мм рт.ст. | 2,0 мм рт.ст. | МК.ГМ 1863-2016 |  |
| 12.1 * | 26.51/ 99.012 | Уровень звукового давления, воспроизводимый на фиксированных частотах | Калибраторы звука | от 90 до 130 дБ 125 – 2000 Гц | 0,15 дБ | МК.ГМ 2338-2021 |  |
| 12.2 * | 26.51/ 99.012 | Уровень звукового давления на фиксированной частоте | Измерители уровня звука (шумомеры) | от 20 до 200 Гц | 0,4 дБ | МК.ГМ 2338-2021 |  |
|  |  |  |  | от 250 до 2000 Гц | 0,2 дБ |  |  |
|  |  |  |  | от 2 до 5 кГц | 0,8 дБ |  |  |
|  |  |  |  | до 140 дБ |  |  |  |
| 13.1 * | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Калибраторы напряжения постоянного тока | от 110-5 до 0,1 В | 1,3310-6 В | МК.ГМ 1726-2014 |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1 В | 1,3310-5 В |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 10 В | 1,3310-4 В |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 100 В | 1,3310-3 В |  |  |
|  |  |  |  | от 100 до 1000 В | 1,3310-2 В |  |  |
| 13.2 * | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Компараторы напряжения постоянного тока | от 110-6 до 1 В | 1,210-6 В | МК.ГМ 555-06 |  |
|  |  |  |  | от 1 В до 111,1111 В | 1,210-5 В |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3 * | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Источники опорного напряжения, однозначные меры напряжения постоянного тока, нормальные элементы | от 1,0 до 10 В | 1,210-5 В | МК.ГМ 641-2006 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 1,0 до 10 В | 0,0004 В | МК.ГМ 2089-2018 |  |
| 13.4 ** | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Источники питания постоянного тока | от 0,01 до 1 В | 110-6 В | МК.ГМ 856-2008 |  |
|  |  |  |  | от 1 В до 100 В | 110-5 В |  |  |
| 13.5 ** | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Установки испытательные высоковольтные, пробойные | от 0,3 до 10 кВ | 0,017 кВ | МК.ГМ 1702-2014 МК.ГМ 03-04 МК.ГМ 758-2007 МК.ГМ 706-2007 МК.ГМ 784-2007 МК.ГМ 959-2008 МК.ГМ 1044-2009 МК.ГМ 1206-2010 МК.ГМ 1975-2017 МК.ГМ 1984-2017 |  |
|  |  |  |  | от 10 до 75 кВ | 0,050 кВ |  |  |
| 13.6 ** | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Вольтметры аналоговые и цифровые постоянного тока | от 110-4 до 100 мВ | 5,810-6 В | МК.ГМ 1702-2014 МК.ГМ 03-04 МК.ГМ 966-2008 МК.ГМ 1727-2014 |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1 В | 3,810-5 В |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 10 В | 3,810-4 В |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 100 В | 510-3 В |  |  |
|  |  |  |  | от 100 до 1000 В | 0,058 В |  |  |
| 13.7 ** | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Киловольтметры | от 0,2 до 10000 В | 0,12 В | МК.ГМ 10-05 МК.ГМ 758-2007 |  |
|  |  |  |  | от 10 кВ до 75 кВ | 0,50 В |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.8 * | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Калибраторы, измерители постоянного тока | от 0 до 0,001 А | 0,0002 мА | МК.ГМ 02-04 МК.ГМ 1727-2014 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 0,001 до 0,01 А | 0,0002 мА |  |  |
|  |  |  |  | от 0,01 до 0,1 А | 0,0002 мА |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1 А | 0,002 мА |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 10 А | 0,02 мА |  |  |
| 13.9 ** | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Источники постоянного тока | от 0,001 до 1 А | 0,025 А | МК.ГМ 865-2008 |  |
|  |  |  |  | от 1 А до 10 А | 0,25 А |  |  |
| 13.10** | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Амперметры аналоговые и цифровые постоянного тока | от 0,001 до 1 А | 1·10-8 А | МК.ГМ 02-04 МК.ГМ 03-04 МК.ГМ 1727-2014 МК.ГМ 2205-2019 |  |
|  |  |  |  | от 1 А до 10 А | 1·10-7 А |  |  |
|  |  |  |  | от 10 А до 50 А | 1·10-6 А |  |  |
| 13.11** | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | Вольтметры переменного напряжения аналоговые и цифровые | от 110-4 до 1 В | 5,810-5 В | МК.ГМ 01-04 МК.ГМ 03-04 МК.ГМ 1727-2014 МК.ГМ 2205-2019 |  |
|  |  |  |  | от 1 В до 100 В | 5,810-4 В |  |  |
|  |  |  |  | от 100 В до 1000 В | 5,810-3 В |  |  |
| 13.12* | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току | Меры сопротивления многозначные, шунты | от 110-4 до 1 Ом | 610-5 Ом | МК.ГМ 609-06 МК.ГМ 1430-2012 |  |
|  |  |  |  | от 1 Ом до 1000 Ом | 610-5 Ом |  |  |
|  |  |  |  | от 1000 Ом до 100 кОм | 610-4 Ом |  |  |
|  |  |  |  | от 100 кОм до 100 МОм | 610-3 Ом |  |  |
|  |  |  |  | от 100 МОм до 100 ГОм | 0,06 Ом |  |  |
|  |  |  |  | от 100 ГОм до 1 ТОм | 0,6 Ом |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.13* | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току | Омметры, мосты, измерители сопротивления заземлений | от 110-4 до 1 Ом | 610-8 Ом | МК.ГМ 448-05 МК.ГМ 1580-2013 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 1 Ом до 1 кОм | 610-7 Ом |  |  |
|  |  |  |  | от 1 кОм до 1 МОм | 610-6 Ом |  |  |
|  |  |  |  | от 1 МОм до 1 ГОм | 610-5 Ом |  |  |
|  |  |  |  | от 1 ГОм до 1 ТОм | 610-4 Ом |  |  |
| 13.14* | 26.51/ 99.013 | Индуктивность | Меры индуктивности, магазины индуктивности | от 110-8 до 110-6 Гн | 210-8 Гн | МК.ГМ 572-06 |  |
|  |  |  |  | от 110-6 до 110-4 Гн | 210-7 Гн |  |  |
|  |  |  |  | от 110-4 до 110-2 Гн | 210-6 Гн |  |  |
|  |  |  |  | от 110-2 до 1 Гн | 210-5 Гн |  |  |
|  |  |  |  | от 1 Гн до 1102 Гн | 210-4 Гн |  |  |
|  |  |  |  | от 1102 Гн до 99,9103 Гн | 210-3 Гн |  |  |
| 13.15* | 26.51/ 99.013 | Электрическая емкость | Меры емкости, магазины емкости | от 110-14 до 110-12 | 2,310-14 Ф | МК.ГМ 1543-2012 |  |
|  |  |  |  | от 110-12 до 110-10 | 2,310-12 Ф |  |  |
|  |  |  |  | от 110-10 до 110-8 | 2,310-13 Ф |  |  |
|  |  |  |  | от 110-8 110-4 | 2,310-11 Ф |  |  |
|  |  |  |  | от 110-4 до 1 Ф | 2,310-9 Ф |  |  |
| 13.16** | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного и постоянного тока, сила постоянного тока, сила переменного тока | Оборудование для измерения и воспроизведения высокого напряжения | от 0,005 до 100 кВ | 0,29 % | МК.ГМ 1975-2017 МК.ГМ 1984-2017 МК.ГМ 1745-2015 МК.ГМ 706-2007 МК.ГМ 784-2007 МК.ГМ 959-2008 МК.ГМ 1044-2009 МК.ГМ 1206-2010 МК.ГМ 1984-2017 МК.ГМ 1702-2014 |  |
|  |  |  |  | от 0,005 до 70 кВ | 0,01 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,005 кВ до 100 кВ (f = 50 Гц) | 0,29 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,005 кВ до 70 кВ (f = 0,1 Гц; 50 Гц) | 0,06 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 100 мА | 0,04 мкА |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 100 мА (f = 50 Гц) | 0,02 мА |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.17* | 26.51/ 99.013 | Напряжение и сила переменного и постоянного тока; время срабатывания; электрическое сопротивление | Приборы для проверки параметров УЗО | от 0,001 до 2 А | 0,01 % | МК.ГМ 2114-2018 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1000 В | 0,003 % |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 900 мс | 0,3 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 3000 Ом | 0,004 % |  |  |
| 13.18* | 26.51/ 99.013 | Напряжение и сила переменного и постоянного тока; электрическое сопротивление, частота | Калибраторы и измерители электрических сигналов | от 10 нВ до 1050 В | 2·10-7 В | МК.ГМ 2082-2017 |  |
|  |  |  |  | от 0,1 пА до 30 А | 2·10-8 А |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 мкОм до 100 МОм | 2,0210-6 Ом |  |  |
|  |  |  |  | от 0,01 Гц до 1 МГц | 910-7 Гц |  |  |
| 13.19** | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Амперметры переменного тока цифровые | от 0,001 до 1 А | 0,01 % | МК.ГМ 2128-2018 |  |
|  |  |  |  | от 1 А до 10 А | 0,01 % |  |  |
|  |  |  |  | от 10 А до 50 А | 0,01 % |  |  |
|  |  |  |  | При частоте от 20 до 200 Гц |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.20* | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного и постоянного тока, сила переменного тока, частота переменного тока, электрическое сопротивление | Измерители параметров электробезопасности | от 1 В до 1000 В | 510-5 В | МК.ГМ 2186-2019 МК.ГМ 2187-2019 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 1 В до 1000 В (f = 50 Гц) | 0,6 мВ |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 мОм до 4111 Ом | 0,05 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 мА до 5 А (f = 50 Гц) | 0,035 мА |  |  |
|  |  |  |  | от 40 до 100 Гц | 0,001 Гц |  |  |
| 13.21 ** | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока, частота переменного тока | Аппараты глушения | от 2 В до 700 В | 0,008 В | МК.ГМ 2192-2019 |  |
|  |  |  |  | от 20 до 1000 Гц | 0,1 Гц |  |  |
| 13.22 ** | 26.51/ 99.013 | Напряжение | Измерители параметров качества электроэнергии | от 1 до 464 В | 0,018 % | МК.ГМ 2326-2021 |  |
| 13.23** | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока, интервал времени, частота сердечных сокращений, кровяное давление, насыщение крови кислородом, температура | Оборудование медицинского назначения | от 30 мкВ до 10 мВ | 0,5 % | МК.ГМ 2097-2018 МК.ГМ 1956-2017 |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1 с | 1 % |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 300 уд/мин | 0,01 уд/мин |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 400 мм рт.ст. | 0,075 мм рт.ст. |  |  |
|  |  |  |  | от 30 % до 100 % | 0,1 % |  |  |
|  |  |  |  | от 30 °С до 42 °С | 0,02 °С |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.24** | 26.51/ 99.013 26.51/ 99.023 | Электрическое напряжение постоянного тока, сила постоянного тока, электрическое сопротивление | Измерительно-вычислительные контроллеры, АСУТП (каналы измерения температуры, давления, расхода) | от минус 200 С до 2500 С, (диапазоны унифицированных сигналов от 0 до 10 В от 0 до 20 мА от 0 до 10000 Ом) | 0,02 % | МК.ГМ 1236-2010 МК.ГМ 1237-2010 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от минус 0,095 до 60 МПа (диапазоны унифицированных сигналов от 0 до 10 В от 0 до 20 мА от 0 до 10000 Ом) |  |  |  |
| 13.25** | 26.51/ 99.013 26.51/ 99.023 | Электрическое напряжение постоянного тока, сила постоянного тока, электрическое сопротивление | Измерительно-вычислительные контроллеры, АСУТП (каналы измерения температуры, давления, расхода) | от 0 до 150000 м3/ч (диапазоны унифицированных сигналов от 0 до 10 В от 0 до 20 мА от 0 до 10000 Гц) | 0,02 % | МК.ГМ 1236-2010 МК.ГМ 1237-2010 |  |
| 13.26** | 26.51/ 99.013 26.51/ 99.023 | Энергия, мощность | Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии | Согласно конфигурации системы | 0,32 % | МК.ГМ 2024-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 * | 26.51/ 99.015 | Частота | Частотомеры электронно-счетные | от 0,01 до 100 кГц | 0,058 Гц | МК.ГМ 03-05 МК.ГМ 1970-2017 МК.ГМ 1727-2014 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 100 кГц до 1 МГц | 0,58 Гц |  |  |
|  |  |  |  | от 1 МГц до 1 ГГц | 1,2 Гц |  |  |
| 15.2 * | 26.51/ 99.015 | Время | Секундомеры механические | от 0,5 до 60 мин | 0,01 с | МК.ГМ 1154-2010 |  |
| 15.3 ** | 26.51/ 99.015 | Частота | Вибрационное и ударное оборудование | от 0 до 104 Гц | 0,6 Гц | МК.ГМ 1986-2017 |  |
|  |  | Интервал времени |  | от 1 до 3600 с | 0,02 с |  |  |
| 15.4 * | 26.51/ 99.015 | Частота | Генераторы сигналов | от 0,1 Гц до 100 кГц | 910-7 Гц | МК.ГМ 2127-2018 |  |
|  |  |  |  | от 100 кГц до 1 МГц | 910-6 Гц |  |  |
|  |  |  |  | от 1 МГц до 1,5 ГГц | 910-5 Гц |  |  |
| 15.5 ** | 26.51/ 99.015 | Время | Установки испытательные с контролем временных параметров | от 0 до 480 мин | 0,0058 с | МК.ГМ 2272-2020 |  |
| 17.1 * | 26.51/ 99.017 | Мощность амбиентной эквивалентной дозы | Дозиметры гамма-излучения | от 0,03 мкЗв/ч до 10 Зв/ч | 5,4 % | МК.ГМ 1979-2017 |  |
| 17.2 * | 26.51/ 99.017 | Индивидуальная эквивалентная доза | Индивидуальные дозиметры | от 0 до 10 Зв | 5,4 % | МК.ГМ 1980-2017 |  |
|  |  |  |  | от 1·10-4 до 10 Гр | 5,4 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3 * | 26.51/ 99.017 | Активность, удельная активность, объемная активность альфа-, бета-, гамма-излучающих радионуклидов, плотность потока | Радиометры альфа-, бета-, гамма-излучения | от 4 до 2·103 Бк | 10,0 % | МК.ГМ 1981-2017 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |
|  |  |  |  | от 5,7 до 2·105 Бк | 10,0 % |  |  |
|  |  |  |  | от 5,7·10-1 до 5·106 Бк/л, Бк/кг | 10,0 % |  |  |
|  |  |  |  | α от 3,9 до 1·106 мин-1см-2 | 10,0 % |  |  |
|  |  |  |  | β от 6 до 1·106 мин-1см-2 | 10,0 % |  |  |
| 17.4 * | 26.51/ 99.017 | Энергия альфа-, бета-, гамма- излучения | Альфа-, бета-, гамма-спектрометры | от 1 до 1·106 Бк/л (Бк/кг) | 6,0 %; 6 % по ОРР | МК.ГМ 1982-2017 |  |
|  |  |  |  | от 0,01 мкЗв/ч до 10 Зв/ч | 5,4 % |  |  |
| 23.1 ** | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.001 | Длина | Система измерения параметров таблеток WHT-3ME | от 3 мм до 10 мм | 0,006 мм | МК.ГМ 1686-2024 |  |
|  | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.002 | Масса |  | от 0,1 г до 50 г | 0,00006 г |  |  |
|  | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.003 | Сила |  | от 47 Н до 134 Н | 0,08 Н |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в местах осуществления деятельности аккредитованного субъекта

** – деятельность осуществляется непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;