|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0030 от 29.12.2006 на бланке № ___________ на 6 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года

отдела метрологии Калинковичского филиала республиканского унитарного предприятия "Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации"

Республиканского унитарного предприятия

«Гомельский центр стандартизации, метрологии и стандартизации»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U, (k= 2, P= 0,95) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. 50 лет Октября, 50, 247710, г. Калинковичи, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 500 мм | 0,01 мм | МК.КЛ 002-2018 |
|  | 26.51/ 99.001 | Длина | Нутромеры индикаторные | от 6 до 450 мм | 0,002 мм | МК.КЛ 012-2008 |
|  | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры по ГОСТ 6507 | от 0 до 300 мм | 0,001 мм | МК.КЛ 038-2015 |
|  | 26.51/ 99.001 | Длина | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | 0,14 мм | МК.КЛ 028-2020 |
|  | 26.51/ 99.001 | Длина | Рейки дорожные универсальные | от 0 до 3000 мм от 0 до 150 мм, от минус 100 до 100 ‰ | 0,03 мм 0,03 мм 1 ‰ | МК.КЛ 073-2016 |
|  |  | Угол |  | 450 | 7' |  |
|  | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | от 0 до 25 мм | 3,0 мкм | МК.КЛ 056-2015 |
|  | 26.51/ 99.001 | Длина | Измерители длины кабельных изделий | от 100 до 1000 м | 0,08 % | МК.КЛ 075-2018 |
|  | 26.51/ 99.001 | Горизонтальный угол | Теодолиты | от 00 до 3600 | 0,0010 | МК.КЛ 027-2010 |
|  |  | Вертикальный угол |  |  |  |  |
|  | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Уровень строительный электронный | от 00 до 900 | 0,050 0,5 мм/м 0,05 % | МК.КЛ 044-2011 |
|  | 26.51/ 99.001 | Угол | Угольники | 900 | 3 мкм | МК.КЛ 059-2015 |
|  | 26.51/ 99.001 | Длина | Датчик продольной деформации | от 5 до 800 мм | 0,01 мм | МК.КЛ 049-2012 |
|  | 26.51/ 99.001 | Длина | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | 0,07 мм | МК.КЛ 093-2021 |
|  | 26.51/ 99.001 | Длина | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 20000 мм | 0,61 мм | МК.КЛ 094-2021 |
| 2.1** | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы | от 0,0001 до 32 000 г | 0,001 мг | МК.КЛ 011-2008 МК.КЛ 057-2015 МК.КЛ 061-2015 МК.КЛ 079-2018 |
| 2.2** | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири (в том числе эталонные) | от 0,001 до 200 г, от 1·10-3 до 2·104 г | 0,04 -1,33 г 0,04 - 2000 г | МК.КЛ 078-2018 ГОСТ OIML R 111-1-2009 |
| 2.3** | 26.51/ 99.002 | Масса | Грузы | от 0,001 до 200 г, от 1·10-3 до 2·104 г | 0,04 -1,33 г, 0,04 -2000 г | МК.КЛ 078-2018 |
| 3.1* | 26.51/ 99.003 | Крутящий момент | Ключи динамометрические | от 20 до 30 Н·м от 30 до 2000 Н∙м | 1,0 Н·м 0,7 % | МК КЛ 080-2018 |
|  | 26.51/ 99.004 | Давление (воздух) | Манометры деформационные, электроконтактные | от 0 до 600 кПа | от 0,12 до 0,57 кПа | МК.КЛ 063-2015 |
|  | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры деформационные, электроконтакт-ные | от 0 до 60 МПа | от 0,003 до 0,03 МПа | МК.КЛ 063-2015 |
|  | 26.51/ 99.004 | Давление (воздуха) | Преобразователи давления измерительные с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | от минус 100 кПа до 60 МПа | 0,075% | МК.КЛ 086-2020 |
|  | 26.51/ 99.004 | Давление (жидкая среда) | Преобразователи давления измерительные с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | от минус 100 кПа до 60 МПа | 0,075% | МК.КЛ 086-2020 |
| 6.1* | 26.51/ 99.006 | Частота вращения | Центрифуга | до 8000 об/мин | 1,4 об/мин | МК.КЛ 087-2020 |
| 7.1* | 26.51/ 99.207 | Объем | Дозаторы пипеточные автоматические поршневые: -одноканальные; -многоканаль-ные | от 1 до 10000 мкл | 0,028 мкл | МК.КЛ 084-2020 |
| 9.1** | 26.51/ 99.009 | Показатель активности ионов | Средства измерений рН(рХ) | от минус 1 до 14 рХ(рН), от минус 2011 до 2011 В | 0,01 рХ(рН) 1,73 мВ | МК.КЛ 003-2006 МК.КЛ 062-2015 |
| 9.2** | 26.51/ 99.009 | Плотность | Измерители плотности | от 0,63 до 2,0 г/см3 | 0,00008 г/см3 | МК.КЛ 033-2010 МК.КЛ 042-2011 МК.КЛ 095-2021 МК.КЛ 076-2018 |
| 9.3*** | 26.51/ 99.009 | Концентра-ция | Измерители содержания компонентов в газовых средах | от 0 % об.д. до 100 % об.д., от 0 до 100 ppm | 0,02 % об.д. 2 % | МК.КЛ 032-2010 МК.КЛ 047-2012 МК.КЛ 052-2013 МК.КЛ 020-2009 |
| 9.4** | 26.51/ 99.009 | Физико-химические свойства, состав и структура вещества | Анализаторы количественного содержания химических веществ (элементов) в твердых, жидких и газообразных средах | от 0 % до 100 % (от единиц измеряемой величины) | 1 % | МК.КЛ 034-2010 МК.КЛ 037-2010 МРБ.КЛ 001-2008 МК.КЛ 006-2018 МК. КЛ 035-2010 МК. КЛ 041-2011 МК. КЛ 043-2011 МК. КЛ 048-2012 МК. КЛ 064-2015 МК.КЛ 054-2014 МК.КЛ 092-2021 |
| 10.1* | 26.51/ 99.010 | Темпера-тура | Преобразова-тели термо-электрические | от 0 0С до 1100 0С | 0,5 0С | МК.КЛ 020/1-2020 |
| 10.2* | 26.51/ 99.010 | Темпера-тура | Термопреобра-зователи сопротивления | от минус 40 0С до 250 0С | 0,1 0С | МК.КЛ 065-2015 |
| 10.3* | 26.51/ 99.010 | Темпера-тура | Термометры манометрические. Термометры биметаллические. Термометры стеклянные ртутные лабораторные. Термометры стеклянные жидкостные. Термометры электроконтактные. Термометры электронные. Термометры медицинские. | от минус 40 0С до 250 0С | 0,018 °С | МК КЛ 068-2015 |
| 10.4* | 26.51/ 99.010 | Темпера-тура | Преобразователи термоэлектрические с унифицированным выходным сигналом | от минус 40 0С до 1200 0С, от 4 до 20 мА | 0,5 0С 0,04 мА | МК.КЛ 077-2018 |
| 10.5* | 26.51/ 99.010 | Темпера-тура | Термопреобра-зователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом. Преобразовате-ли температуры измерительные | от минус 30 0С до 600 0С, от 4 до 20 мА | 0,1 0С 0,04 мА | МК КЛ 077-2018 МК КЛ 039-2021 |
| 10.6* | 26.51/ 99.010 | Темпера-тура | Приборы для определения температуры фильтруемости, температуры помутнения/застывания, температуры хрупкости по Фраасу | от минус 42 0С до плюс 12 0С | 1 0С 0,08 0С | МК.КЛ 024-2009 МК.КЛ 036-2010 МК.КЛ 009-2008 МК.КЛ 045-2011 МК.КЛ 050-2013 |
| 10.7* | 26.51/ 99.010 | Темпера-тура | Анализаторы фракционного состава | от 36 0С до 362 0С | 1,0 0С | МК.КЛ 010-2008 МК.КЛ 055-2014 |
| 10.8* | 26.51/ 99.010 | Темпера-тура | Определение температуры анилиновой точки | от 25 0С до 170 0С | 0,06 0С | МК.КЛ 013-2008 |

| 10.9* | 26.51/ 99.010 | Темпера-тура | Приборы для определения температуры вспышки | от 36 0С до 280 0С | 1 0С | МК.КЛ 066-2015 МК.КЛ 069-2015 МК.КЛ 008-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.10* | 26.51/ 99.010 | Темпера-тура | Испытательное оборудование, реализующее прямые или косвенные измерения в области температуры, испытательное оборудование реализующее воспроизведение температуры | от минус 70 0С до 600 0С | 0,02 0С | МК. КЛ 070-2016 МК. КЛ 072-2016 МК. КЛ 089-2020 МК.КЛ 090-2020 |
| 10.11.1* | 26.51/ 99.010 | Относительная влажность воздуха | Измерители температуры и относительной влажности воздуха | от 5% до 95 % | 0,2 % | МК. КЛ 091-2021 |
| 10.11.2* | 26.51/ 99.010 | Температура |  | от минус 50 0С до 250 0С | 0,02 0С | МК. КЛ 091-2021 |
| 11.1* | 26.51/ 99.011 | Оптическая плотность Коэффициент направленного пропускания | Измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражения | от 0,03 до 2,0 Б от 0 % Т до 100 % Т | 0,0015 Б 0,14 % Т | МК.КЛ 007-2008 МК.КЛ 081-2019 МК.КЛ 071-2016 МК.КЛ 092-2021 |
| 11.2* | 26.51/ 99.011 | Показатель преломления | Рефрактометры | от 1,47814 до1,65726 nД, от 0 % Brix до 60 % Brix | 2,3·10-4 nД 0,01 % Brix | МК.КЛ 067-2015 |
| 13.1.1* | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Мультиметры Мультиметры | от 2·10-5 до 10 А | 6,0 нА | МК.КЛ 060-2015 МК.КЛ 060-2015 |
| 13.1.2* | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока |  | от 2·10-5 до 10 А, частота от 0,1 до 104 Гц | 0,06 мкА |  |
| 13.1.3* | 26.51/ 99.013 | Напряже-ние постоянного тока |  | от 5·10-3 до 1·103 В | 6,0 мкВ |  |
| 13.1.4* 13.1.4* | 26.51/ 99.013 26.51/ 99.013 | Напряже-ние переменного тока Напряже-ние переменного тока |  | от 2·10-3 до 20 В, частота от 0,1 до 1·106 Гц, от 20 до 200 В, частота от 0,1 до 1·104 Гц, от 200 до 1000 В, частота от 0,1 до 3·104 Гц | 9,4 мкВ 29 мВ 11 В |  |
| 13.1.5* | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току |  | от 2 до 2·108 Ом | 14,0 мОм |  |
| 13.1.6* | 26.51/ 99.013 | Частота |  | от 5 до 2·106 Гц | 11 мГц |  |
| 13.1.7* | 26.51/ 99.013 | Емкость |  | от 1·10-6 до 0,1 мФ | 2,0 нФ |  |
| 15.1* | 26.51/ 99.015 | Время | Секундомеры механические | 30 мин; 60 мин | 0,13 с | МК КЛ 085-2020 |
| 23.1.1* | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Измерительные каналы модулей комплексов и систем | от 0 до 20 мА | 0,01 % | МК.КЛ 029-2010 МРП МК 4323.157-2008 |
| 23.1.2* | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока |  | от 0 до 100 мВ, от 0 до 10 В | 0,01 % 0,05 % |  |
| 23.1.3* | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току |  | от 0,01 до 390 Ом | 0,1 % |  |
| 23.1.4* | 26.51/ 99.023 | Уровень |  | от 0,5 до 20 м | 0,05 % |  |
| 23.1.5* | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.010 | Темпера-тура |  | от минус 200 0С до 1300 0С | 0,1 % |  |
| 23.1.6* | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.004 | Давление |  | от 0 до 60 МПа | 0,05 % |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
       ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
       *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					    Т.А.Николаева