ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы пробных очковых линз | от минус 25 до плюс 25 дптр от 0 до 10 срад | Δ ≥ ± 0,06 дптр = ± 0,12 срад | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.2* | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки скиаскопические | от минус 19 до плюс 19 дптр | ∆ = ± (0,12 - 0,50) дптр | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.3* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры | от 1 до 120 м | ∆ = ± 10" δ = ± 1 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.4* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Теодолиты | от 0° до 360° | СКП = ± (2'' - 30") | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.5* | 2 | 26.51/ 99.001 | Измеритель числа падения | от 0 до 900 с | ± 5 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.6* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 25 мм | ц. д. 0,01 мм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.7* | 2 | 26.51/ 99.001 | Измеритель деформации клейковины | от 0 до 150,7 усл. ед. | = ± (0,5; 1,0; 2,5) усл. ед. | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.8* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 3000 мм | = (0,05 – 0,6) мм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Метры брусковые деревянные и металлические | до 1000 мм | = ± (0,1-1,5) мм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.10* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 1 до 100 м | 2, 3 класс, | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.11* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов | от 0 до 6000 мм | = ± (0,2 - 3,5) мм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.12* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | ц. д. 10 мм = (0,2 – 1,0) мм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.13* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Лупа измерительная | от 0 до 20 мм от 13° до 45° | ∆ = ± 0,02 мм ∆ = ± 5' | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.14* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры гладкие | от 0 до 300 мм | ц. д. (0,001; 0,01) мм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.15* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры установочные к микрометрам | от 25 до 300 мм | = ± (1,0 - 2,0) мкм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.16* | 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 300 мм | ц. д. 0,002; 0,01 мм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.17* | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ц. д. 0,01 мм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.18* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | от 0 до 2000 мм от 0 до 1000 мм от 0 до 1000 мм | ц. д.: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 мм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.19* | 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор Журавлева | объем 27 см3 | = ± 0,5 см3 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.20** | 2 | 26.51/ 99.001 | Стол для измерения длины текстильного полотна | от 0 до 3 м | = (0,5; 1; 2; 3) мм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.21* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,0 мм | кл. т. 1; 2 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.22* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Калибр для УИПС | от 70 до 330 см2 | δ = ± 0,2 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.23** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Устройство измерения площади сечения УИПС | от 0,5 до 2500 см2 | δ = ± 0,7 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.24* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны радиусные | радиус от 1 до 25 мм | = (0,02 – 0,04) мм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.25* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны резьбовые | шаг от 0,4 до 6,0 мм | = (0,01 - 0,015) мм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.26* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблон сварщика | от 0 до 50 мм от 0° до 45° | ∆ = ± (0,1 – 0,2) мм ∆ = ± (1,5° - 2,5°) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.27* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры Угломер маятниковый | от 0° до 360° | ц. д. 2', 5', 10' ц. д. 1° | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.28* | 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные тип УЛ, УЛП, УЛЦ тип УП, УШ | от 60 до 160 мм от 60 до 400 мм | кл. т. 0; 1; 2 кл. т. 0; 1; 2 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.29** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Ростомер медицинский | В положении стоя: от 40 до 208 см В положении сидя: от 0 до 168 см В положении лёжа: от 0 до 120 см | = ± 0,5 см | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1** | 2 | 26.51/ 99.002 | Гири (в том числе и эталонные) | от 1 мг до 20 кг | F1, F2, разряд II, III | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
|  |  |  |  | от 1 мг до 500 кг | M1, M1-2, M2, M2-3, M3, разряд IV |  |
| 2.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы неавтоматического и автоматического действия (в том числе системы динамического действия), весовые дозаторы автоматического и дискретного действия | до 2 кг | δ ≥ 0,00045 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
|  |  |  |  | до 10 кг | δ ≥ 0,0015 % |  |
|  |  |  |  | до 2000 кг | δ ≥ 0,0045 % |  |
|  |  |  |  | до 200 т | δ ≥ 0,015 % |  |
| 2.3* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Компараторы массы | от 1 г до 31 кг | СКО ≥ 0,0003 г | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 3.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи динамометрические | от 0,5 до 1500,0 Н·м | δ ≥ 2,0 % γ ≥ 2,0 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 4.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | от минус 40,0 до плюс 40 кПа | кл. т. от 1,0 до 4,0 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 4.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие, самопишущие, сигнализирующие, с выходными аналоговыми сигналами, дифманометры. | от 0,06 до 60,0 МПа | кл. т. от 0,6 до 4,0 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 4.3* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры деформационные эталонные | от 0,1 МПа до 60,0 МПа | кл. т. от 0,15 до 0,4 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 4.4* | 2 | 26.51/ 99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | до 2400 Па | кл. т. 1,0 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и расхода с унифицированными выходными сигналами | от минус 0,1 до 0 МПа, от 0 до 20 мА | кл. т. от 0,15 до 1,5 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
|  |  |  |  | от 0 до 60,0 МПа, от 0 до 20 мА | кл. т. от 0,075 до 1,5 |  |
| 4.6* | 2 | 26.51/ 99.004 | Мановакуумметры цифровые | от минус 0,1 до 0 МПа | кл. т. от 0,15 до 1,5 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
|  |  |  |  | от 0 до 60,0 МПа | кл. т. от 0,1 до 1,5 |  |
| 4.7** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Барометры метеорологические, измерительные каналы атмосферного давления многофункциональных приборов | от 0,5 до 110 кПа | Δ ≥ ± 30 Па | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 4.8** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры показывающие и самопишущие | от минус 100 до 0 кПа | кл. т. от 0,6 до 4,0 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 4.9* | 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры деформационные эталонные | от минус 100 до 0 кПа | кл. т. от 0,15 до 0,4 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 4.10** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Сфигмоманометры. Измерители артериального давления | от 0 до 300 мм рт.ст. | Δ = ± (3 - 5) мм рт.ст. | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 6.1** | 2 | 26.51/ 99.006 | Таксометры электронные (I и II этап) | диапазон констант: от 500 до 5000000 | плата = ± 1 ед. счета пробег = ± 0,1 км δнач.отрезка= ± 1 % δнач.интервала= ± 1 % часов= ± 60 с/сут | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 6.2* | 2 | 26.51/ 99.006 | Установка для поверки таксометров | 1000 м, 3000 м, 5000 м 360 с, 1800 с, 3600 с | ∆ = ± 0,002 км δ = ± 0,2 % δ = ± 0,1 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 6.3* | 2 | 26.51/ 99.006 | Установка для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч от 1 до 999,9 с | ∆ = 0,5 км/ч ∆ = 0,5 с | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.107 | Счетчики воды | от 0,03 до 600,0 м3/ч, диаметр условного прохода от 15 до 300 мм | δ = (2 % – 5 %) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г; ул. Строителей, 2, г. Слуцк, Минская область; Краснодворский с/с, 4/1г., д. Дубеи, Солигорский р-н, Минская обл. |
| 7.2** | 2 | 26.51/ 99.107 | Расходомеры и счетчики жидкости электромагнитные, ультразвуковые Расходомеры массовые и объемные любых типов | от 0,1 до 600,0 м3/ч от 0,03 до 300,0 м3/ч, от 0,03 до 300,0 т/ч | δ = (0,5 % - 4 %) δ = (0,1 % - 4 %) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 7.3** | 2 | 26.51/ 99.107 | Преобразователи расхода жидкости электромагнитные, ультразвуковые, вихревые, крыльчатые, турбинные | от 0,03 до 300,0 м3/ч | δ= (0,5 % – 4 %) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 7.4** | 2 | 26.51/ 99.107 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления: -выполнение расчетов; -дифманометры- расходомеры | перепад давления: до 630 кПа | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.5** | 2 | 26.51/ 99.107 | Многониточный микропроцессорный комплекс «Суперфлоу» | давление: от 0 до 10 МПа; перепад давления: от 0 до 63 кПа; температура: от минус 50 °С до плюс 120 °С | = ± 0,5 % = ± 0,3 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 7.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Колонки топливораздаточные | от 2 до 160 дм3/мин, от 2 л | δ = ± 10 % δ = ± (от 0,25 % до 0,50 %) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 7.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Колонки маслораздаточные | от 0,5 дм3 | δ = ± (0,5 % - 1 %) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 7.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Колонки топливораздаточные для сжиженных газов | от 5 л от 2 кг | δ = ± 1 % δ = ± 1 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 7.9* | 1, 2 | 26.51/ 99.207 | Микрошприцы, дозаторы пипеточные и бутылочные | от 0,001 до 100 мл | δ ≥ 0,3 % СКО ≥ 0,05 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 7.10** | 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические технические | до 10 000 дм3 | кл. т. 1, 2 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 7.11* | 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические эталонные | до 200 дм3 | разряд 1, 2 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 7.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары стальные цилиндрические горизонтальные - геометрический метод; - объемный метод | вместимость от 3 до 200 м3 | = 0,5 % = 0,2 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические -геометрический метод -объемный метод | вместимость: от 100 до 3000 м3 от 3000 до 5000 м3 от 5000 до 100000 м3 от 100 до 100000 м3 | = 0,2 % = 0,15 % = 0,1 % = 0,2 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 7.14** | 2 | 26.51/ 99.207 | Автоцистерны | до 40 000 дм3 | δ = ± 0,5 % δ = ± 0,4 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область ул. Тутаринова, 12, г. Слуцк, Минская область |
| 7.15** | 2 | 26.51/ 99.207 | Дозаторы жидкости «TERRY» | 1,0; 2,0 л | δ = ± 2 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 7.16** | 2 | 26.51/ 99.207 | Комплексы измерительные, установки топливораздаточные | от 0,5 л от 0,5 кг | δ (0,15; 0,25; 0,5) % по объему; δ (0,15; 0,25) % по массе | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 8.1* | 2 | 26.51/ 99.008 | Ареометры общего назначения, ареометры для урины, для электролита, для грунта | от 650 до 1840 кг/м3 | = ± (1; 5; 10; 20) кг/м3 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 8.2* | 2 | 26.51/ 99.008 | Ареометры-гидрометры | от 20 % об до 100 % об | ∆ = ± 0,1 % об | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 8.3* | 2 | 26.51/ 99.008 | Ареометры для молока | от 1015 до 1040 кг/м3 | = ± (0,5; 1,0) кг/м3 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 8.4* | 2 | 26.51/ 99.008 | Ареометры для спирта | от 0 % об до 100 % об | ∆ = ± (0,1 % об – 0,5 % об) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.5* | 2 | 26.51/ 99.008 | Ареометры - сахаромеры | от 0 % до 75 % сахара по массе | ∆ = ± (0,05 % масс; 0,1 % масс; 0,2 % масс; 0,5 % масс | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 8.6* | 2 | 26.51/ 99.008 | Ареометры для нефти, отградуированные при 20 ºС, при 15 ºС | от 650 до 1070 кг/м3 | = ± (0,5; 1,0) кг/м3 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 8.7** | 1, 2 | 26.51/ 99.008 | Плотномеры, анализаторы плотности | от 600 до 2000 кг/м3 | = ± (0,05 - 1,0) кг/м3 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 8.8** | 1, 2 | 26.51/ 99.008 | Анализаторы молока вискозиметрические | от 0 до 99,9 с от 0 до 107 сом.кл./мл | ± 0,3 с Δ = ± (5 % - 15 %) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы качества молока | от 0 % м.д. жира до 45 % м.д. жира; от 5,5 % м.д СОМО до 12 % м.д СОМО; от 1000 до 1040 кг/м3; от 1,5 % м.д. белка до 10 % м.д. белка; титруемая кислотность от 10 °Т до 30 °Т; точка замерзания от минус 0,400 °С до минус 0,650 °С электрическая проводимость от 1,00 до 10,0 мСм/см | = ± (0,05 % м.д. – 0,16 % м.д); = ± (0,1 % м.д. – 0,5 % м.д.); = ± (0,3 - 1,5) кг/м3 = ± (0,1 % м.д.- 0,2 % м.д.); ∆ = ± (1,6 °Т – 2,5 °Т); ∆ = ± 0,015 °С ∆ = ± 0,2 мСм/см | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы сельскохозяйственных и пищевых продуктов | Массовая доля компонентов от 0,1 % до 95,0 % | ∆ = ± (0,2 % -15,0 %) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.3** | 2 | 26.51/ 99.009 | Осмометры | от 0 до 2000 ммоль/кг Н2О | ∆ = ±3 ммоль/кгН2О γ= ± 0,5 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.4** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Измерители массовой доли калия | от 0 до 100 % единиц измеряемых величин | ∆ = ± 0,13 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.5** | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы ртути | от 0,0015 до 0,015 мкг/см3 | = ± 20 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.6** | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы серы в нефти и нефтепродуктах | от 0,0007 % до 5,0000 % | от 0,0003 % до 0,3 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.7** | 2 | 26.51/ 99.009 | Экспресс-анализаторы на углерод АН 7529 | от 0,03 % С до 9,999 % С | СКО (0,005·N+0,0025) % до 1,5 % С, (0,0065·N+ 0,004·(N-1,5)) % свыше 1,5 % С, где N-среднее арифметическое результатов анализов, % С | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.8* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе | от 0 до 2000 мг/м3 от 0,0 ‰ до 3,0 ‰ | ∆ = 20 мг/м3 δ = (10 % - 15 %) γ = (10 % - 20 %) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.9** | 2 | 26.51/ 99.009 | Установка поверочная КИМ | от 0 % об СН4 до 3 % об СН4 | = ± (0,06 % об. СН4 - 0,1 % об. СН4) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.10** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения содержания СО; СН4; О2; СН | для СО: от 0 % до 10 % от 0 до 125 мг/м3 от 0 до 100 ррm для СН4 от 0 % до 12 % от 0 % НКПР до 100 % НКПР для СН от 0 до 5000 ррm | = ± (0,2 % - 0,5 %), = ± (5 % - 6 %) = ± (0,75-5,0) мг/м3 = ± 25 % = ± 20 %, =± 20 % = ± (0,06 % - 0,5 %) = ± (5 % НКПР – 10 % НКПР), = ± 10 %, δ = ± 5 %, γ= 5 % = ± (20 - 50) ррm | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 9.11** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы состава и свойств веществ | от 0 % до 100 % единиц измеряемых величин | от 0 % до 30 % ед. измеряемой величины, СКО от 0,0002 до 10 ед. измеряемой величины, ОСКО от 0,5 % до 10 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.12** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы лабораторные газовые и жидкостные | от 0 % абс. в-ва до 100 % абс. в-ва | ОСКО: по площади и высоте пика от 0,5 % до 10 %, по времени удерживания от 0,1 % до 6,0 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.13** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы влажности | от 0 % до 100 % от 50° С до 200 °С | = ± (от 0,02 % до 0,5 %) = ± (2 °С - 5 °С) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.14* | 2 | 26.51/ 99.009 | Влагомеры древесины ВД | от 5 % до 20 % | = ± 2,5 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.15** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров и иономеров | от -20 до 20 рХ от -1 до 14 рН от -3000 до +3000 мВ | ∆ = (0,01 – 0,2) рХ (рН) ∆ = (0,2 – 50,0) мВ | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 9.16** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Иономеры (рН-метры) в комплекте с электродами | от -20 до 20 рХ от -1 до 14 рН | = ± (0,03 - 0,5) рХ (рН) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 9.17** | 1,2 | 26.51/ 99.009 | Титраторы | минус 2000 до 2000 мВ от 0 до 14 pH от 0,01 до 1000 мг от 1 млн-1 до 100 % массовой доли контрольного вещества | ∆ = ± 0,5 мВ ∆ = ± 0,05 pH δ = ±0,5 % δ = ± (1 %- 5 %) ОСКО от 0,5 % до 2 %) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.18* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Кондуктомеры, солемеры, анализаторы кондуктометрические | от 1·10-6 до 1·102 См/м | δ ≥ ± 3 % ≥ 0,5 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.19* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Пробоотборные устройства, аспираторы для отбора проб воздуха, аспираторы сильфонные | от 0,1 до 22,5 л/мин до 100 см3 | = ± (5 % – 10 %) = ± 5 см3 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.20* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Устройство воздухозаборное типа УГ-2 | 30; 60; 220; 250; 265; 300; 325; 350; 400 см3 | = ± 5 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.21* | 2 | 26.51/ 99.009 | Газометр тарировочный ГТ-1 | от 100 до 1000 мл от 50,0 до 100 мл | = 1,5 % = 2,0 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.22* | 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы измерительные температуры и влажности, термогигрометры | от 5 % до 98 % ОВ | ∆ = ± (2 % – 5 %) ОВ | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.23** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей | от 0 % до 100 % единиц измеряемых величин | ∆ от 0 % до 50 % ед. измеряемой величины, СКО от 0,01 до 10 ед. измеряемой величины, ОСКО от 0,1 % до 50 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
|  |  |  |  | период от 5 до 600 с, коэф. пропускания от 0 % до 100 % | ∆ = ± 0,2 с ∆ = ± (0,5 % - 2,5 %) |  |
|  |  |  |  | от 0 до 2 Б | ∆ = ± (0,01-0,06) Б |  |
| 10.1* | 2 | 26.51/ 99.010 | Приборы измерительные температуры и влажности, термогигрометры | от минус 50 °С до 110 °С | ∆ = ± (0,05 °С – 5,0 °С) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.2** | 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители-регуляторы температуры | от минус 200 °С до 1820 °С | кл. т. 0,25; 0,5; 1; 1,5 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.3** | 2 | 26.51/ 99.010 | Теплосчетчики | от 1 до 8000 ГДж/ч | кл. 1; 2; 3 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.4** | 2 | 26.51/ 99.010 | Устройства термостатирующие измерительные | от минус 80 °С до 300 °С | ∆ = ± (0,05 °С – 5,0 °С) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.5** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные жидкостные, в том числе ртутные | от минус 50 °С до 250 °С | ∆ = ± (0,2 °С – 5,0 °С) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.6* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные лабораторные | от минус 50 °С до 250 °С | ∆ = ± (0,05 °С – 5,0 °С) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.7* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры электронные | от минус 50 °С до 250 °С | ∆ = ± (0,05 °С – 5,0 °С) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.8** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры биметаллические | от минус 50 °С до 250 °С | кл. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.9* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические | от минус 50 °С до 250 °С | кл. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.10* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры сопротивления из неблагородных металлов | от минус 70 °С до 200 °С | кл. А, В, С | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.11* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры сопротивления из платины, в том числе комплекты | от минус 200 °С до 660 °С | кл. АА, А, В, С ∆= ± (0,1 °С –7,2 °С) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.12** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры сопротивления с унифицированным выходным сигналом | от минус 50 °С до 250 °С от 0 до 20 мА | ± 0,25 %; ± 0,5 %; ± 1,0 %; | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.13 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до 650 °С | кл. 1,0; 1,5 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.14** | 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до 650 °С | кл. 0,25; 0,5 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.15** | 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольтметры пирометрические | от 0 °С до 1600 °С | кл. 0,5; 1,0; 1,5 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.16** | 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | от 0 °С до 1600 °С | кл. 0,5; 1,0 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.17* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры электронные медицинские | от 32 °С до 43 °С | Δ ≥ ± 0,1 °С | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 11.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы пламенно- фотометрические | от 0 до 100 мг/дм3 | = ± (10 % - 15 %) = ± (0,2 - 2,3) мг/дм3 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 11.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Сахариметры, поляриметры | от минус 25 °Z до 100 °Z от минус 9 до 35 угл. град. | = ± (0,05 °Z -0,3 °Z) = ± (0,03 – 0,1) угл. град. | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 11.3** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры типа АББе, | от 1,2 до 1,70 nD от 0 % Brix до 95 % Brix | = ± (1 - 5)·10-4 nD = ± (от 0,1 до 0,5) % Brix | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 11.4** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы иммуноферментные фотоэлектрические | от 0 до 2,5 Б | = ± 0,020 Б = ± (2,5 % - 5,0 %) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 11.5** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Колориметры фотоэлектрические | от 0 % до 100 % | ∆ = (1,0 % – 2,5 %) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 11.6** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры и фотометры ультрафиолетовой, видимой и ближайшей инфра-красной области, Фурье-спектрометры инфракрасные | от 200 до 1100 нм от 0 %Т до 100 %Т от 0 до 3 Б от 7800 до 350 см-1 | ± (0,3 - 3) нм ± (0,5 % - 2,0 %Т) ± (0,01 - 0,06) Б ± (0,25 - 2,5) см-1 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 11.7** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Атомно-абсорбционные, оптико-эмиссионные, эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой спектрометры, спектрофотометры | диапазон выполнения измерений определяется МВИ, спектральный диапазон от 120 до 900 нм, до 100 % массовой доли элементов | ОСКО от 0,03 %, согласно МП в зависимости от измеряемого элемента; предел обнаружения и характеристическая концентрация в соответствии с МП | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.8** | 2 | 26.51/ 99.011 | Измерители дымности отработавших газов дизельных двигателей | от 0 % до 100 %, от 0 до 9,99 м-1 | ∆ = 0,05 м-1 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 13.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока однофазные и трехфазные промышленной частоты | от 0,005 А до 120 А, 100/57,7 В, 220/127 В, 400/230 В 50 Гц | кл. т. (0,2S-2,5) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 13.2** | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1∙10-6 до 50 А | кл. т. (1 - 4) кл. т. (0,2 – 0,5) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 13.3** | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 4∙10-3 до 50 А, от 40 до 2∙104 Гц | кл. т. (0,2 - 4) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 13.4** | 2 | 26.51/ 99.013 | Клещи токоизмерительные аналоговые | от 4∙10-3 до 1000 А 50 Гц | кл. т. (1,5 – 4) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.5** | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока, регистраторы электрических сигналов | от 1∙10-3 до 1∙103 В, от минус 20 мВ до 50 В | кл. т. (0,2 – 4), не менее ± (0,1 % Х+ 40 е.м.р.) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 13.6** | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1∙10-3 до 750 В от 40 до 2∙104 Гц | кл. т. (0,2 – 4) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 13.7* | 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока | от 1∙10-4 до 9999∙102 Ом | кл. т. (0,5-5,0) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 13.8** | 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры, Омметры цифровые | от 1·10-3 Ом до 5·1012 Ом | кл. т. (1 - 4) = (0,5 % - 15 %) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 13.9* | 2 | 26.51/ 99.013 | Меры электрического сопротивления многозначные | от 1·10-3 Ом до 1·106 Ом | кл. т. (0,02 - 0,2) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.10** | 2 | 26.51/ 99.013 | Мультиметры, клещи цифровые | от 1∙10-3 до 1∙103 В от 1∙10-3 до 750 В от 40 до 1∙103 Гц от 1∙10-6 до 20 А от 4∙10-3 до 20 А от 0,1 А до 1000 А от 10 Гц до 20000 Гц от 20 Ом до 2·108 Ом от 0,0001 до 100 мкФ от 10 Гц до 50 кГц | (0,05 % + 5 ед.м.р.) (0,6 % + 40 ед.м.р.) (0,15 % + 20 ед.м.р.) (0,8 % + 15 ед.м.р.) ± 0,1 % (0,4 % + 20 ед.м.р.) (1,2 % + 15 ед.м.р.) (0,1 % + 15 ед.м.р.) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 13.11** | 2 | 26.51/ 99.013 | Прибор измерения параметров электрических средств взрывания «КОПЕР-1» | от 1 до 19,99 А2 мс от 15 до 199,9 А2 мс от 0,1 до 9,999 мс от 100 до 1999 В | δ= ± (1 % - 24 %) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 13.12** | 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные постоянного тока и напряжения постоянного тока | от минус 5 до плюс 20 мА | Δ = 0,5 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.13** | 2 | 26.51/ 99.013 | Измеритель сопротивления взрывной цепи | от 0,5 до 19999 Ом | δ= [0,5 + 0,001(Rk/R-1)] % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 13.14* | 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы измерительные многофункциональные ЕР 180 | от 180 до 250 В от 0,1 до 1 Ом от 1,0 до 20,0 Ом | ± (2 % Uх + 2 ед. м.р.) ± 0,15 ед. м.р. ± (15 % Zх + 4 ед. м.р.) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 13.15** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы тока | номинальный ток первичной и вторичной обмоток: (0,5-5·103) А/1 А; 5 А 50 Гц | кл.т. (0,2-10) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 13.16** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы напряжения | номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток (6/√3-10√3)·103 В/ 100/√3; 100 В | кл.т. (0,2-3) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 15.1* | 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры электронные С-01 | от 0,01 до 9 ч 59 мин 59,99 с | (9,6∙10-6 ∙Тинт + 0,01) с | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 15.2* | 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры механические | от 5 до 3600 с | ц. д. 0,1 с кл. т. 1; 2; 3 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 15.3** | 2 | 26.51/ 99.015 | Автоматизированные системы повременного учета стоимости телефонных разговоров | от 0,1 до 99 999,9 с | ∆ = ± 0,1 с | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 15.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Счетчики электронные, электромеханические для учета готовой продукции (метод ручного счета) | от 0 до 999 999 999 999 шт. | δ = ± 0,01 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19.1** | 1,2 | 26.51/ 99.019 | Средства для измерения, контроля и проверки углов установки колес автомобилей | угол развала от минус 25º до плюс 25º; угол наклона от минус 30º до плюс 30º; угол поворота от минус 60º до плюс 60º; схождение от минус 45º до плюс 45º | = (1' – 30') = (2' – 30') = (2' – 30') = (1' – 30') | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 19.2 ** | 1,2 | 26.51/ 99.019 | Средства контроля и проверки установки фар автомобилей | от 0' до 207' от 0 лк до 240 лк | Δ = ± (4' – 15') δ = ± 10 %; δ = ± 15 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 19.3** | 1,2 | 26.51/ 99.019 | Средства поверки балансировки автомобильных колес | от 0 до 90000 г·мм от 0 до 2000 г от 3 до 300 г от 0º до 360º от 0 до 999 г | ∆ = ± (800, 1080, 4200) г·мм ∆ = ± (2-12) г ∆ = ± (0,1М+1) г ∆ = ± (0,1М+D) г ∆ = ± (0,1М+5) г ∆ = ± (0,35°- 8°) ∆ = ± (0,1М+3) г ∆ = ± 5° ∆ = ± (5 % - 10 %) ∆ = ± 1,5° | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 23.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.207 | Автоматизированные информационно-измерительные системы управления процессом отпуска нефтепродуктов | от 0,01 до 999 дм3 | δ = ± 0,25 % δ = ± 1 % (для АГЗС) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.013 | Комплекс измерительно-вычислительный (информационно-измерительные системы) для учета электрической энергии |  | ± 1 ед. младшего (последнего) разряда Δ = ± (2-5) с Δ ≥ ± 0,4 % Δ = ± 5 с/сут | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 23.3** | 2 | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.013 | Сумматоры электронные многофункциональные для учета электроэнергии СЭМ-2, СЭМ-3 |  | δ = ± 0,01 % Δ = ± 1 с | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |