|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0059 от 02.05.1997 на бланке № _______________ на 20 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «02» июля 2025 года

отдела метрологии Бобруйского филиала

республиканского унитарного предприятия

«Могилёвский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Код (наименование) вид работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пушкина, 204а, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные | от 0,1 до 100 мм | 4 разряд |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,5 до 100 мм | кл.т. 4; 5 |
| 1.3* | 2 | 26.51/99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | от 0 до 320 мм | ∆ = ± 1 мкм |
| 1.4* | 2 | 26.51/99.001 | Вилки измерительные лесные | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± (2,0 – 7,5) мм |
| 1.5* | 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в стационарных резервуарах | от 0 до 5000 мм | ц.д. 1,0 мм ∆ = ± 2 мм |
| 1.6* | 2 | 26.51/99.001 | Металлические и деревянные брусковые метры, метры складные деревянные и металлические | от 0 до 1000 мм | ц.д. 1,0 мм ∆ = (1,0 – 1,5) мм |
| 1.7* | 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | ц.д. 1 мм ± (0,10 – 0,20) мм |
| 1.8* | 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 100 м | кл.т. 2 |
| 1.9* | 2 | 26.51/99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,0 мм | кл.т. 2 |
| 1.10* | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули | от 0 до 2000 мм | ц.д. 0,02 мм; 0,05 мм; 0,1 мм дискретность отсчета 0,01 мм ∆ = ± (0,02 – 0,20) мм |
| 1.11 ** | 2 | 26.51/99.001 | Штангенглубиномеры | от 0 до 1000 мм | ц.д. 0,02 мм; 0,05 мм; 0,1 мм дискретность отсчета 0,01 мм ∆ = ± (0,02 – 0,10) мм |
| 1.12* | 2 | 26.51/99.001 | Штангенрейсмасы | от 0 до 1000 мм | ц.д. 0,02 мм; 0,05 мм; 0,1 мм дискретность отсчета 0,01 мм ∆ = ± (0,02 – 0,10) мм |
| 1.13* | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 150 мм | класс 2 ц.д. 0,01 мм |
| 1.14* | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 150 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.15* | 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные Толщиномер кордной ткани GT-5N | от 0 до 50 мм от 0 до 12,7 мм | ц.д. 0,01 мм; 0,1 мм ∆ = 0,010 мм и менее точные Δ = ± 0,01 мм |
| ул. Пушкина, 204а, г. Бобруйск, Могилевская область; ОАО «Белшина», Минское шоссе, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.16 ** | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 2000 мм | ц.д. 0,01 мм ∆ = ± 4 мкм |
| ул. Пушкина, 204а, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.17* | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | от 18 до 160 мм | ц.д. 0,01 мм кл.т. 1 и 2 |
| 1.18* | 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 1000 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм; 0,01 мм ∆ = ±(0,0007- 0,020) мм |
| 1.19* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры | от 0 до 1000 мм | ц.д. 0,01 мм дискретность отсчета 0,001 мм кл.т.1 и 2 |
| 1.20* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 1000 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм; 0,01 мм ∆ = ± (1-18) мкм |
| 1.21* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 50 мм | ц.д. 0,01 мм кл.т.1 и 2 |
| 1.22* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | ц.д. 0,01 мм ∆ = ± 0,015 мм |
| 1.23* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2,0 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм кл.т. 0 и 1 |
| 1.24* | 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,05 мм ± 0,100 мм | ц.д. 0,001; 0,002 мм ∆ = ± 0,70 мкм |
| 1.25* | 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | ± 300 мкм | ц.д. 1,0 мкм ∆ = ± 0,30 мкм |
| 1.26 *** | 2 | 26.51/99.001 | Машины кожемерные Машины измерительные | от 30 до 600 дм2 от 10 до 600 дм2 | δ = ± 2 % в диапазоне измерений от 10 до 50 дм² включительно Δ = ± 1 дм²; в диапазоне измерений свыше 50 до 600 дм² включительно δ = ± 2 % |
| 1.27* | 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений | диаметр от 60 до 120 мм | кл.т. 2 допуск плоскостности ± (0,09 – 0,12) мкм ∆ = ± 0,1 мкм |
| 1.28* | 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоскопараллельные стеклянные | от 15,00 до 91,00 мм | ± 0,1 мкм |
| 1.29* | 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом | от 0° до 360° | ц.д. 2; 5; 10 ∆ = ± (2 - 10)′ |
| 1.30* | 2 | 26.51/99.001 | Угломер маятниковый типа ЗУРИ-М | от 0 до 360 | Δ = ± 1 |
| 1.31* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Меры плоского угла призматические образцовые и рабочие | от 10 до 100 | кл.т. 2; разряд 4; ∆ = ± 30′′ |
| 1.32* | 2 | 26.51/99.001 | Планиметры пропорциональные и корневые | R от 22,5 до 135 мм | ц.д. 0,01 об. γ = ± 0,2 % |
| 1.33* | 2 | 26.51/99.001 | Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | от 1,0 до 35 мм | кл.т. 0, 1 = ± 0,5 мкм |
| 1.34* | 2 | 26.51/99.001 | Набор пробных очковых линз | от минус 20 до 20 дптр от 0,5 до 15 срад | Δ = ± 0,03 дптр и менее точные Δ = ± 0,12 срад и менее точные |
| 1.35* | 2 | 26.51/99.001 | Линейки скиаскопические | от 0,5 до 19,0 дптр от минус 19,0 до минус 0,5 дптр | Δ = ± 0,12 дптр и менее точные Δ = ± 0,12 срад и менее точные |
| 1.36* | 2 | 26.51/99.001 | Периметры настольные | от 0° до 90° в обе стороны | Δ = ± 2,5° |
| 1.37* | 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | ∆ = ± (0,2 – 1,0) мм |
| 1.38* | 2 | 26.51/99.001 | Приборы контактные типа КПУ-3 | от 10° до 120° | ц. д. 10" Δ = ± 5" |
| 1.39* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Прибор "Журавлева" | V = 27 см3 | Δ = ± 0,5 cм3 |
| 1.40 *** | 2 | 26.51/99.001 | Столы горизонтальные промерочные 24.10.2025 дата принятия решения | от 0 до 3000 мм | Δ = ± 3 мм |
| 1.41 ** | 2 | 26.51/99.001 | Датчики расхода Annubar, трубки осредняющие напорные Annubar, ITABAR серий IB и FT | от 0 до 2000 мм | Δ= ± (0,05-3,05) мм |
| 1.42 ** | 2 | 26.51/99.001 | Приборы для определения числа падения Измерители числа падения | от 60 до 900 с от 0 до 900 с | ± 5 % |
| 1.43 ** | 2 | 26.51/99.001 | Ростомеры | от 0 до 2200 мм | Δ= ± 4 мм |
| 1.44* | 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны контрольные к кожемерным машинам | до 100 дм2 | = ± 0,5 % |
| 2.1** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы настольные циферблатные, гирные | от 0 до 30 кг | кл. т. средний |
| 2.2** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы специального назначения: - маслопробные; - равноплечие ручные; - технические; -квадрант весовой и номерной | от 0 до 1 кг | кл. т. средний |
| 2.3** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы платформенные передвижные и врезные, в т.ч. медицинские | от 0 до 3000 кг | кл. т. средний |
| 2.4** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы электронные тензометрические | от 0 до 3000 кг | кл. т. средний |
| 2.5** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы электронные торговые | от 0 до 35 кг | кл. т. средний |
| 2.6** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы электронные унифицированные конструктивного ряда, общего назначения, в т.ч. медицинские | от 0 до 200 кг | кл. т. средний |
| 2.7** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы электронные программируемые печатающие | от 0 до 600 кг | кл. т. средний |
| 2.8** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы электронные настольные многодиапазонные | от 0 до 35 кг | кл. т. средний |
| 2.9** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы вагонеточные и автомобильные рычажные, электронные | от 0 до 60 т | кл. т. средний |
| 2.10 ** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы вагонные рычажные, электронные | от 0 до 150 т | кл. т. средний |
| 2.11 *** | 2 | 26.51/99.002 | Весы крановые электронные, монорельсовые рычажные, электронные | от 0 до 10000 кг | кл. т. средний |
| 2.12 ** | 2 | 26.51/99.002 | Весы счетные коромысловые | от 0 до 500 кг | кл. т. средний |
| 2.13 *** | 2 | 26.51/99.002 | Весы элеваторные (бункерные) рычажные, электронные | от 0 до 70000 кг | кл. т. средний |
| 2.14 *** | 2 | 26.51/99.002 | Весы автоматические конвейерные непрерывного действия Дозаторы автоматические непрерывного действия | от 0 до 4500 т/ч от 0 до 1600 т/ч | кл.т. 0,5 δ = ± 0,5 % кл.т. 0,25 δ = ± 0,25 % |
| 2.15 *** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы и весовые дозаторы автоматические дискретного действия: Весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета Дозаторы весовые автоматические и полуавтоматические дискретного действия для дозирования, фасовки сыпучих и жидких материалов | от 1,5 до 4000 кг от 0 до 4000 кг | кл. т. 0,1 2,5 δ = ± 0,1 % кл. т. 0,1 – 2,5 δ = ± 0,1 % |
| 2.16 ** | 2 | 26.51/99.002 | Весы крутильные (торсионные) | от 0 до 4 г | = ± 1,0 мг |
| 2.17 ** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные, в т.ч. двухдиапазонные | от 0 до 60 кг | кл. т. 1, 2, 3, 4, специальный, высокий |
| 2.18 ** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные эталонные, в т.ч. двухдиапазонные | от 0 до 50 кг | разряд 1, 2, 3, 4, специальный, высокий |
| 2.19 ** | 1,2 | 26.51/99.002 | Гири общего назначения, в т.ч. условные | от 10 мг до 20 кг | М1, М1-2, М2, М2-3, М3 |
| 2.20 ** | 1,2 | 26.51/99.002 | Гири эталонные, в т.ч. условные | от 1 мг до 20 кг | М1 |
| 2.21* | 2 | 26.51/99.002 | Гири эталонные и общего назначения | от 1 мг до 20 кг | кл. т. F2 |
| 2.22* | 2 | 26.51/99.002 | Гири эталонные | от 1 г до 500 г | кл. т. F1 |
| 3.1 *** | 2 | 26.51/99.003 | Испытательные машины и прессы | от 0 до 2000 кН | δ = ± 1 % |
| 3.2 *** | 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Бринелля | от 4 до 450 НВ | δ = ± 3 % |
| 3.3 *** | 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса | от 8 до 2000 НV | δ = ± 3 % |
| 3.4 *** | 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Роквелла | от 20 до 70 HRC от 70 до 93 HRA от 25 до 100 HRB | ∆ = (1,0 – 1,5) HRC ∆ = ± (1 2) HRA ∆ = ± 2 HRB |
| 3.5 *** | 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твёрдости металлов по методу Супер Роквелла | от 20 до 94 HRN от 10 до 93 HRТ | Δ = ± (1 2) HRN Δ = ± (2 3) HRT |
| 3.6* | 2 | 26.51/99.003 | Граммометры | от 0,05 до 3,0 Н | = ± 4 % |
| 3.7** | 2 | 26.51/99.003 | Прибор маятниковый для определения твердости лакокрасочных покрытий 2124 ТМЛ | от 0 до 999 колебаний | Δ = ± 1 колебание |
| 3.8** | 2 | 26.51/99.003 | Твердомеры для резины (по Шору А) | от 0 до 100 HSA | ∆ = ± 1 HSA |
| 3.9** | 2 | 26.51/99.003 | Контрольная установка фирмы «Барейсс» для создания нагрузки | от 0,55 до 8,06 Н | ∆ = ± 0,03 Н |
| 3.10* | 2 | 26.51/99.003 | Ключи динамометрические | от 0,5 до 1500 Н·м | = ± 1,5 % δ = ± 2 % |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | от 0 до 2,4 кПа | кл.т. 0,5; 1,0 |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Переносные приборы системы А. И. Петрова для поверки дифманометров расходомеров | от 150 до 1000 мм вод. ст. | кл.т. 0,3 |
| 4.3** | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, дифманометры: показывающие, самопишущие, показывающие сигнализирующие, для точных измерений, с выходными сигналами | от минус 0,1 до 60 МПа | кл.т 0,4 и менее точные |
| 4.4** | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры цифровые | от минус 0,1 до 60 МПа | = ± 0,02 % и менее точные; δ = ± 0,1 % и менее точные |
| 4.5** | 1,2 | 26.51/99.004 | Преобразователи (датчики) давления, перепада давления с унифицированными и цифровыми выходными сигналами | от минус 0,1 до 60 МПа | γ = ± 0,075 % и менее точные |
| 4.6** | 1,2 | 26.51/99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие, самопишущие, с унифицированным пневматическим выходным сигналом | от минус 40 до 40 кПа | кл.т. 1,0 |
| 4.7* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные образцовые | от 0 до 60 МПа | кл.т. 0,15; 0,25; 0,4 |
| 4.8* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры грузопоршневые | от 0,1 до 6 МПа от 1 до 60 МПа | кл.т. 0,05 кл.т. 0,2 |
| 4.9* | 1,2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры деформационные образцовые | от минус 0,1 до 0 МПа | кл.т. 0,25; 0,4 |
| 4.10* | 2 | 26.51/99.004 | Преобразователи давления измерительные цифровые ИПДЦ | от 0 до 250 кПа | γ = ± 0,06 % |
| 4.11* | 1, 2 | 26.51/99.004 | Измерители артериального давления механические, автоматические и полуавтоматические | от 0 до 300 мм рт.ст. 30 мин-1; 40 мин-1; 60 мин-1; 80 мин-1; 120 мин-1; 160 мин-1; 180 мин-1; 200 мин-1 от 0 до 20 мм рт.ст./мин | ∆ = ± 3 мм рт.ст. δ = ± 0,5 % ∆ = ± 1 мм рт.ст./мин |
| ул. Пушкина, 204а, г. Бобруйск, Могилевская область, пер. Расковой,16а, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 6.1** | 2 | 26.51/99.006 | Спидометры автомобильные механические, электромеханические, электронные | до 220 км/ч | + 4 км/ч ± 1 % |
| ул. Пушкина, 204а, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 6.2** | 1,2 | 26.51/99.006 | Таксометры автомобильные электронные (I этап, II этап) | до 9999999 руб/км | = ± 1 такс. ед. |
| ОАО «Белшина», УТП «БелшинаТранс», Минское шоссе, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 6.3 *** | 1,2 | 26.51/99.006 | Тахографы электронные и цифровые 24.10.2025 дата принятия решения | от 0 до 220 км/ч от 0 до 9999999,9 км от 0 до 24 ч | = ± 1 км/ч δ = ± 1 % = ± 2 с/сут |
| ул. Пушкина, 204а, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 6.4** | 1,2 | 26.51/99.006 | Стенд для поверки спидометров, одометров, тахографов, таксометров ROLMATT 50 BY | от 1 до 60 км/ч от 2400 до 25000 имп/км | = ± 0,5 % |
| 7.1** | 1,2 | 26.51/99.107 | Дифманометры-расходомеры переменного перепада давления | пределы номинальных перепадов давления от 100 Па до 63 кПа | кл.т. 1,0; 1,5 |
| 7.2* | 1,2 | 26.51/99.107 | Расчет сужающих устройств - диафрагм | для трубопроводов с Ду от 50 до 1000 мм диаметр отверстия от 12,5 до 600 мм | по ПК «Расходомер ИСО» отклонение действительного размера отверстия от расчетного ± 0,04 % |
| 7.3** | 2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Преобразователи-корректоры электронные серии ERZ | от 0 до 20 мА от 70 до 200 Ом от 0,1 до 6 кГц | δ = ± 0,01 % δ = ± 0,02 % Δ = ± 0,01 Гц приведенного к стандартным условиям объемного расхода и объема, массового расхода и массы жидкости и газа δ = ± 0,1 % количества теплоты (тепловой энергии) и тепловой мощности теплоносителя, δ = ± 0,1 % |
| 7.4 *** | 1,2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Системы измерительные, измерительные комплексы, узлы учета расхода пара, газа, воды, количества тепловой энергии | от минус 40 °С до 750 °С абсолютное давление от 0,1 до 30,0 МПа расход от 9 % Qmax до 100 % Qmax тепловая энергия от 0 до 999999999 ГДж | Относительная погрешность измерения расхода в системе измерительной: Расход газа ± 1,5 %; Расход пара ±2,0 %; Расход воды ± 2,0 % Относительная погрешность измерения тепловой энергии (количества теплоты) в системе измерительной: Расход пара ±2,5 %; Расход воды в единичном трубопроводе ± 2,5 %; Расход воды, в закрытом теплообменном контуре - класс 2 по СТБ ЕН 1434-2011. |
| ПРУП "Могилевоблгаз" Филиал Бобруйское производственное управление " Бобруйскгаз", ул. Орджоникидзе 106-В, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 7.5 *** | 1,2 | 26.51/99.107 | Счётчики газа бытовые | от 0,016 до 10 м3/ч | δ = ± 1,5 % и менее точные |
| 7.6 *** | 1,2 | 26.51/99.107 | Установка компьютеризированная для определения и контроля метрологических характеристик бытовых счётчиков газа «ТЕМПО-3» | от 0,016 до 10 м3/ч | ± 0,5 % |
| ул. Пушкина, 204а, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 7.7 *** | 2 | 26.51/99.207 | Вычислители количества энергоносителей "Ирга-2" (газ) | от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА от 38 до 2000 Ом от 0,5 до 5000 Гц от 0,001 до 1,0 Гц | γ = ± 0,1 % γ = ± 0,1 % Δ = ± 0,15 °С δ = ± 0,1 % δ = ± 0,1 % приведенного к стандартным условиям объемного расхода и объема, массового расхода и массы жидкости и газа, δ = ± 0,2 % количества теплоты (тепловой энергии) и тепловой мощности теплоносителя, δ = ± 0,2 % |
| 7.8 *** | 2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Многониточный измерительный микропроцессорный комплекс «Суперфлоу-IIЕ»; «Суперфлоу-IIЕТ» | от 9 % до 100 % максимального расхода от 0,63 до 250 кПа от 0 до 16 МПа от минус 20 °С до 50 °С | с использованием турбинных, ротационных или вихревых счётчиков, δ = ± 0,3 % с применением стандартных сужающих устройств, δ = ±0, 5 % γ = ± 0,1 % γ = ± 0,1 % Δ = ± 0,3 °С |
| Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Могилевоблводоканал", ул. Урицкого, 2, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 7.9 *** | 1,2 | 26.51/99.107 | Установка поверочная проливная УВЛ 15/25-01 | dу 15 мм от 0,03 до 1,5 м3/ч | = ± 0,2 % |
| ул. Пушкина, 204а, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 7.10 *** | 2 | 26.51/99.207 | Дозаторы жидкости | 1 л; 2 л | ± 2 % |
| Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Могилевоблводоканал", ул. Урицкого, 2, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 7.11 *** | 1,2 | 26.51/99.107 | Счетчики воды крыльчатые dу 15; 20; 25 мм | от 0,03 до 7,0 м3/ч | δ = ± (2,0 % - 5,0 %) |
| 7.12 *** | 1,2 | 26.51/99.107 | Счетчики воды крыльчатые dу 32; 40 мм | от 0,1 до 20,0 м3/ч | δ = ± (2,0 % - 5,0 %) |
| 7.13 *** | 1,2 | 26.51/99.107 | Счетчики воды турбинные dу 50 мм | от 0,45 до 30,0 м3/ч | δ = ± (2,0 % - 5,0 %) |
| пер. Расковой,16а, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 7.14 *** | 1,2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические технические передвижные шкальные для сжиженных газов | 10 дм3; 20 дм3 | 2 разряд 1 кл.; 2 кл. δ = ± 0,1 % |
| 7.15* | 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические эталонные | 2 дм3; 5 дм3; 10 дм3; 20 дм3; 50 дм3; 100 дм3; 200 дм3 | 1 разряд δ = ± 0,02 % |
| 7.16* | 1,2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические эталонные | 2 дм3; 5 дм3; 10 дм3; 20 дм3; 50 дм3; 100 дм3; 200 дм3; 500 дм3 | 2 разряд δ = ± 0,1 % |
| ул. Пушкина, 204а, г. Бобруйск, Могилевская область; |  |  |  |  |  |
| 7.17 ** | 1,2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические технические | 2 дм3; 5 дм3; 10 дм3; 20 дм3; 50 дм3; 100 дм3; 200 дм3; 500 дм3; 1000 дм3; 5000 дм3; 10000 дм3 | 1 класс δ = ± 0,2 % |
| 7.18 *** | 1,2 | 26.51/99.207 | Аппараты спиртоизмеряющие контрольные | от 0,1 до 99999,9 дал | δ = ± 0,5 % |
| 7.19 *** | 1,2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные | от 2 л от 4 до 130 л/мин | δ = ± (0,25 % -1,0 %) δ = ± 10 % |
| 7.20 *** | 1,2 | 26.51/99.207 | Колонки маслораздаточные | от 1 до 8 л/мин | δ = ± 0,5 % |
| 7.21 *** | 1,2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные для сжиженного газа | от 2 л от 5 до 50 л/мин | δ = ± 1 % |
| 7.22 *** | 1,2 | 26.51/99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (объемный метод) | от 3 до 200 м3 | δ = ± 0,2 % |
| 7.23 *** | 1,2 | 26.51/99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (геометрический метод) | от 10 до 200 м3 | δ = ± 0,2 % |
| 7.24 *** | 1,2 | 26.51/99.207 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические | от 100 до 50000 м3 | δ = ± 0,2 % |
| 7.25 *** | 1,2 | 26.51/99.207 | Цистерны автомобильные и прицепные | от 500 до 25000 л | δ = ± 0,5 % |
| 7.26 *** | 2 | 26.51/99.207 | Автоцистерны для перевозки пищевых продуктов | от 500 до 20000 л | δ = ± 0,2 % |
| 7.27* | 2 | 26.51/99.107 | Электроаспираторы для отбора проб воздуха | от 0,1 до 20 л/мин | γ = ± 5 % |
| 7.28* | 2 | 26.51/99.207 | Дозаторы пипеточные и бутылочные | от 2 мкл до 100 мл | = ± 0,3 % предел доп. значения СКО от 0,2 % |
| Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Могилевоблводоканал", ул. Урицкого, 2, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 7.29 *** | 1,2 | 26.51/99.107 26.51/99.207 | Установка поверочная для счетчиков воды ПС 15-50 | от 0,016 до 20,00 м3/ч 0,02 м3, 0,20 м3 | = ± 2 % = ± 0,33 % |
| ул. Пушкина, 204а, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 8.1* | 2 | 26.51/99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов | от 5 до 200 с от 50 до 52 с 100 см3 (вместимость резервуара) | = ± 3 % ∆t = ± 1 с ∆ = ± 1 см3 |
| 9.1* | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы влажности | от 0 % до 100 % от 0,02 до 150 г от 0 °С до 220 °С | ∆ = ± 0,04 % ∆ = ± 0,001 г ∆ = ± 2 °С |
| 9.2* | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы влажности ЭЛВИЗ | от 0 % до 100 % от 2 до 10 г | = ± 0,2 % ∆ = ± 0,01 г |
| 9.3* | 1,2 | 26.51/99.009 | Прибор для определения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе типа «Алкотест-203» | от 90 до 1350 мг/м3 от 0,2 до 3,00 ‰ | γ = ± 15 % (от 90 до 225 мг/м3) δ = ± 15 % (от 225 до 1350 мг/м3) |
| 9.4* | 1,2 | 26.51/99.009 | Приборы определения концентрации паров этанола и анализаторы паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | от 0 до 990 мг/м3 от 0,0 ‰ до 2,2 ‰ от 0 до 0,95 мг/л | γ = ± 10 % δ = ± 10 % Δ = ± 0,1 ‰ Δ = ± 0,05 мг/л |
| 9.5 *** | 2 | 26.51/99.009 | Приборы для определения окиси углерода (СО) в атмосфере городов и в воздухе производственных помещений | от 0 до 200 мг/м3 | Δ = ± 0,75 мг/м3 δ = ± 25 % |
| 9.6** | 1,2 | 26.51/99.009 | Сигнализаторы, сигнализаторы-течеискатели взрывоопасных концентраций газов и паров и газоанализаторы для определения концентрации компонентов газовых сред | от 0 до100 % НКПР от 0 % об.д. до 25 % об.д. от 0 до 125 мг/м3 от 4 до 20 мА | Δ = ± 5 % НКПР δ = ± 10 % γ = ± 2,0 % Δ = ± 0,05 % об.д. δ = ± 5,0 % δ = ± 25 % Δ = ± 0,3 мА |
| 9.7 *** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы ртути | от 0,0015 до 0,0150 мкг/см3 | δ = ± 20 % |
| 9.8 ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы жидкости типа «Флюорат» | от 0,01 до 25,00 мг/дм3 от 10 до 90 % Т | ΔС = ± (0,004+0,1С) мг/дм3 ΔТ = ± 2 % |
| 9.9 *** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы лабораторные на содержание углерода и серы | от 0,03 до 9,999 % С от 0,001 до 0,200 % S | предел доп. значения СКО: от 0,003 % предел доп. значения ОСКО: от 1,9 % |
| 9.10* | 2 | 26.51/99.009 | Влагомеры твердых материалов и веществ | от 7 % до 60 % | δ = ± 2 % |
| 9.11 ** | 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров, иономеров (вторичные приборы) лабораторные рН-метры, иономеры (комплекты) имитаторы электродной системы рН-метров | от минус 20 до 20 от минус 3000 до 3000 мВ от минус 20 ºС до 150 ºС от минус 4000 до 4000 мВ от 0 до 14 от минус 20 ºС до 150 ºС от минус 2011 до 2011 мВ | Δ = ± 0,02 Δ = ± 1,0 мВ ∆ = ± 0,5 ºС Δ = ± 0,2 мВ Δ = ± 0,02 ∆ = ± 0,5 ºС Δ = ± 0,1 мВ |
| 9.12*** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы вольтамперометрические | от 0,0001 до 1 мг/дм3 | δ = ± 20 % |
| 9.13 ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы пищевых продуктов серии Infratec | массовая доля белка: от 3,0 % до 22,0 % массовая доля влажности: от 2,0 % до 50,0 % | ± (0,102 + 0,028*С) % ± 0,4 % |
| 9.14 *** | 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы концентрации компонентов газовых сред | от 0 до 100 % об.д. Н2 | γ = ± 2,0 % об.д. Н2 |
| 9.15 *** | 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы газовые и жидкостные | от 0 до 100 % абсолютного вещества | предел доп. значения ОСКО по высоте и площади пиков от 1% по времени удерживания от 0,1 % |
| 9.16 ** | 1,2 | 26.51/99.009 | Анализаторы молока вискозиметрические | от 0,1 до 99,9 с | = ± 5 % ∆ = ± 0,3 с |
| 9.17 *** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы содержания нефтепродуктов в воде | от 2 до 100 мг/л 5 мин 30 с | ΔС = ± 2 мг/л Δt = ± 30 c |
| 9.18* | 2 | 26.51/99.009 | Кондуктометры, анализаторы жидкости кондуктометрические | от 1·10-4 до 100 См/м от минус 20 ºС до 120 ºС | δ = ± 1,0 % Δ = ± (0,003+0,015χ) См/м Δ = ± 0,3 ºС |
| 9.19* | 2 | 26.51/99.009 | Титраторы | от 0,001 % до 100 % от 0,01 до 100,0 мг от минус 2000 до 2000 мВ от 0 до 14 | = ± 1 % ОСКО не более 1,0 % γ = ± 0,15 % Δ = ± 0,2 мВ Δ = ± 0,05 |
| 9.20* | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы гематологические | лейкоциты от 1,2 до 30 ·109/л эритроциты от 1,9 до 6,7 ·1012/л гемоглобин от 4,6 до 22,1 г/дл тромбоциты от 21,6 до 812,0·109/л | ОСКО не более 5 % ОСКО не более 5 % ОСКО не более 2,5 % ОСКО не более 10 % |
| 9.21* | 1,2 | 26.51/99.009 | Системы мониторинга и контроля уровня глюкозы в крови | от 1,5 до 21,0 ммоль/л | ОСКО не более 6 % |
| 10.1 ** | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные, в том числе ртутные, цифровые и электроконтактные | от минус 80 °С до 300 °С | ц.д 0,5 °С дискретность отсчета 0,01 °С |
| 10.2 ** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические, биметаллические в том числе электроконтактные | от минус 80 °С до 300 °С | кл.т. 1,0 |
| 10.3 ** | 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы, регистраторы | от минус 270 ºC до 1820 ºC от минус 24 до 24 мА от минус 10 до 100 мВ от 0 до 2000 Ом | γ = ±0,1% |
| 10.4* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления | от минус 80 °С до 650 °С | кл.т. АА, А, В, С |
| 10.5* | 1,2 | 26.51/99.010 | Комплекты термометров сопротивления | от минус 80 °С до 180 °С | кл.т. АА; А; В |
| 10.6* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные эталонные | от минус 40 °С до 300 °С | ц.д. 0,1 °С |
| 10.7* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры лабораторные | от минус 40 °С до 300 °С | ц.д. 0,1 °С |
| 10.8 ** | 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до 650 °С | кл.т. 1; 1,5 |
| 10.9 ** | 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до 650 °С | кл.т. 0,5 |
| 10.10** | 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 °С до 1600 °С | кл.т. 1;1,5 |
| 10.11** | 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до 1600 °С | кл.т. 0,5 |
| 10.12* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры термоэлектрические из благородных металлов | от 0 °С до 1200 °С | кл.т. 2 |
| 10.13* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры термоэлектрические из неблагородных материалов | от минус 40 °С до 1200 °С | кл.т. 1;2;3 |
| 10.14** | 2 | 26.51/99.010 | Термостат масляный ТМ-3 | от 95 °С до 300 °С | Δ = ± 2·10-2 °С |
| 10.15*** | 2 | 26.51/99.010 | Калориметры с бомбой для измерения теплоты сгорания твердых, жидких и газообразных продуктов | от 5 до 50 кДж | δ = ± 0,1 % |
| 10.16*** | 2 | 26.51/99.010 | Корректоры СПГ | от минус 30 °С до 65 °С до 104 м3/ч до 12 МПа | Δ = ± 0,1 °С δ = ± 0,05 % δ = ± 0,05 % |
| Филиал "Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго», ул. Энергетиков, 9, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 10.17*** | 2 | 26.51/99.010 | Тепловычислитель СПТ-961 | от 0 до 104 м3/ч от 0 °С до 600 °С от 0 до 30 МПа 999999999 ГДж | δ = ± 0,05 % Δ = ± 0,1 °С γ = ± 0,05 % δ = ± 0,05 % |
| ул. Пушкина, 204а, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 10.18** | 1,2 | 26.51/99.010 | Устройства термостатирующие измерительные, термостаты | от 15 °С до 250 °С | ∆ = ± 0,01 °С |
| 10.19** | 1,2 | 26.51/99.010 | Термостат низкотемпературный типа «Криостат» | от минус 80 °С до плюс 20 °С | ∆ = ± 0,02 °С |
| 10.20** | 2 | 26.51/99.010 | Термостаты-инкубаторы HEATSENSOR, MCI 12(MiniS), BetaStarCombo | 40 ºC 64 °С 47,5 °С | Δ = ± 3,0 ºC Δ = ± 0,5 ºC Δ = ± 2,0 ºC |
| 10.21* | 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | от минус 80 ºC до 300 ºC | γ = ± 0,25 % |
| 10.22** | 2 | 26.51/99.010 | Регистраторы автоматические температуры вспышки нефтепродуктов "Вспышка-А" | от 30 С до 260 С | ∆ = ± 2,0 С |
| 10.23* | 1,2 | 26.51/99.010 | Вычислители измерительные многофункциональные, преобразователи измерительные многофункциональные, измерительные каналы | Входные сигналы силы тока в диапазоне от 0 до 20 мА входные сигналы омического сопротивления в диапазоне от 10 до 300 Ом измерение частоты в диапазоне от 0,1 до 3000 Гц: измерение (счёт) входных число-импульсных сигналов, с частотой следования до 30 Гц: измерение текущего времени; вычисление тепловой энергии и количества теплоносителя, расхода; температура от минус 100 °С до 500 °С; входные сигналы напряжения постоянного тока от минус 10 до 100 мВ | γ = ± 0,05% γ = ± 0,05% δ =± 0,05% δ =± 0,04 % Δ =± 2 с/сут δ = ± 0,05% γ = ±0,1% δ = ± 0,05 % |
| 10.24* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры цифровые медицинские | от 32 °C до 43 °C | Δ= ± 0,1 °C |
| 11.1 *** | 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы гликированного гемоглобина Clover A1c | от 4,0 % до 14 % | ОСКО(CV) не более 3 % |
| 11.2 ** | 2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры пищевые лабораторные, рефрактометры типа Аббе и Пульфриха | от 1,3000 до 1,7200 n20D от 0 до 95 % BRIX | Δ = ± 1·10-4 n20D Δ = ± 0,2 % BRIX |
| 11.3 ** | 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области и им подобные (анализаторы агрегации тромбоцитов, турбидиметрические гемокоагулометры и т.д.), спектрофотометры и спектрометры атомно-абсорбционные Спектрометры оптико-эмиссионные | от 0 % до 100 % от минус 0,301 до 3,000 Б от 185 до 1100 нм от 5 до 600 с от 10 Схар. до 100 Схар диапазон измерений в зависимости от определяемого химического элемента от 0,001 % до 10 % | ΔТ = ± 0,5 % ΔD = ± 0,010 Б δ = ± 2,0 % ОСКО от 1% СКО от 0,001 Б Δλ = ± 0,4 нм Δt = ± 0,2 с ΔС = ± 5 Схар. ОСКО от 5% СКО от 0,0045 % |
| 13.1* | 2 | 26.51/99.013 | Компаратор напряжения постоянного тока Р3003 | от 0 до 111,1111 В | кл.т. 0,0005 |
| 13.2 ** | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 10-6 до 1000 В | кл.т. 1,0 |
| 13.3* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 10-6 до 1000 В | кл.т. 0,1 |
| 13.4 ** | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 10-3 до 750 В 50 Гц | кл.т. 1,0 |
| 13.5* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 10-3 до 750 В от 40 до 20000 Гц | кл.т. 0,1 |
| 13.6* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока цифровые | от 10-3 до 750 В от 40 до 20000 Гц | δ = ± 0,1 % |
| 13.7* | 2 | 26.51/99.013 | Потенциометры постоянного тока | от 0 до 2 В | кл.т. 0,01 |
| 13.8 ** | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 10-6 до 50 А | кл.т. 1,0 |
| 13.9* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 10-6 до 1000 А | кл.т. 0,1 |
| 13.10** | 2 | 26.51/99.013 | Установка потенциометрическая У358 | от 0 до 1000 В от 0 до 10 А | δ = ± 0,01 % |
| 13.11** | 2 | 26.51/99.013 | Установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов У300 | от 0,15 до 1000 В от 0,1 до 50 А от 0,5 до 1000 В; U~ от 0,5 до 1000 В I~ от 0,1 до 300 А 50 Гц | Кг < 2 % |
| 13.12** | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 3 мА до 1000 А 50 Гц | кл.т. 1,0 |
| 13.13* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 10-6 до 10 А от 40 до 20000 Гц от 10-6 до 50 А 50 Гц | кл.т. 0,1 кл.т. 0,2 |
| 13.14* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока цифровые | от 10-6 до 10 А от 40 до 20000 Гц от 10-6 до 50 А 50 Гц | кл.т. 0,1 кл.т. 0,2 |
| 13.15* | 2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянному току измерительные | от 10-2 до 105 Ом | кл.т. 0,02 |
| 13.16* | 2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | от 10-4 до 106 Ом | кл.т. 0,1 |
| 13.17** | 2 | 26.51/99.013 | Омметры, омметры цифровые | от 10-3 до 100 ГОм | кл.т. 0,5 |
| 13.18* | 1,2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии однофазные и трехфазные | от 0 до 300 В от 0,01 до 120 А от 45 до 65 Гц | кл.т. 0,2 |
| 13.19* | 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры переменного тока | от 10-3 до 750В от 10-4 до 10 А от 40 до 20000 Гц | кл.т. 0,1 |
| 13.20* | 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры постоянного тока | от 10-5 до 1000 В от 10-9 до 10 А | кл.т. 0,1 |
| 13.21*** | 2 | 26.51/99.013 | Установка типа У1134 для поверки приборов переменного тока на частоте 50 Гц | от 0 до 50 А от 0 до 600 В 50 Гц | не нормируется |
| 13.22* | 2 | 26.51/99.013 | Прибор контроля тока утечки ПКТУ | 1,0 и 3,0 мА | δ ≤ минус 3 % |
| пер. Расковой,16а, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 13.23** | 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | от 1 до 3000 А 1; 5 А, 50 Гц от 2000 до 5000 А 1; 5 А, 50 Гц от 5000 до 10000 А 1; 5 А, 50 Гц | кл.т. 0,2S кл.т. 0,5S кл.т. 1,0 |
| 13.24** | 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы напряжения | от 6000/3 до 110000/3 В 100/3 В, 50; 60Гц | кл.т. 0,5 |
| ул. Пушкина, 204а, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 13.25* | 2 | 26.51/99.013 | Измеритель сигнализатор тока утечки типа ИСТУ-1 | от 0,1 до 15 мА | δ = ± 0,5 % |
| 13.26* | 2 | 26.51/99.013 | Измеритель тока утечки типа ИТУ-700 | от 0,1 до 15 мА от 40 до 720 В | δ = ± 1 % δ = ± 2 % |
| 13.27*** | 2 | 26.51/99.013 | Сумматор электронный для учета электроэнергии и типа СЭМ-2 | преобразование входных импульсных сигналов в именованные единицы при определении энергии и мощности за сутки и месяц по каналам и группам; преобразование входных цифровых сигналов в именованные единицы при определении энергии и мощности за сутки и месяц по каналам и группам; измерение текущего времени | δ = ± 0,01 % δ = ± 0,1 % ∆ = ± 1 с/сут |
| 13.28*** | 2 | 26.51/99.013 | Сумматор электронный для учета электроэнергии и типа СЭМ-3 | преобразование входных цифровых сигналов в именованные единицы при определении энергии и мощности за сутки и месяц по каналам и группам; измерение текущего времени | δ = ± 0,1 % ∆ = ± 1 с/сут |
| 13.29* | 2 | 26.51/99.013 | Измерители емкости | от 0,0001 до 111,0001 мкФ | ± 1,0 % |
| 13.30* | 2 | 26.51/99.013 | Измерители частоты | от 0,1 Гц до 10 МГц | δ = ± 0,1 % |
| 13.31*** | 1,2 | 26.51/99.013 | Комплексы и системы измерительно-вычислительные для учета электроэнергии | от 0 до 999999999 кВт/ч 24 ч | кл.т. 0,2S ∆ = ± 1 е.м.р. δ = ± 0,1 % ± 4 с/сут |
| 13.32*** | 2 | 26.51/99.013 | Устройства сбора и передачи данных серии RTU |  | ± 1 е.м.р. ± 4 с/сут ± 2 с/сут |
| 13.33* | 2 | 26.51/99.013 | Измерители времени отключения УЗО | от 10 до 900 мс | ± (2 % tA + 2 е.м.р.) |
| 15.1* | 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры механические | от 0 до 60 мин | Δ = ± 0,4 с |
| 15.2 *** | 2 | 26.51/99.015 | Счетчики электронные, электромеханические для учета готовой продукции и им подобные | от 0 до 9999999 имп | Δ = ± 1 ед. счета |
| 15.3* | 2 | 26.51/99.015 | Секундомер электроный «Интеграл С-01» «Интеграл С-02» | от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с | ± (9,6·10-6 Тх + 0,01) с, Тх – значение измеренного интервала времени |
| 15.4 *** | 2 | 26.51/99.015 | Автоматизированные системы повременного учета стоимости телефонных разговоров | от 1 с и более | Δ = ± 1 с |
| 23.1 *** | 2 | 26.51/99.023 26.51/99.207 | Автоматизированные информационно-измерительные системы выдачи нефтепродуктов: -с топливораздаточными колонками; -с топливораздаточными колонками сжиженного газа | от 2 л и более | δ = ± 0,25 % δ = ± 1 % |
| 23.2 *** | 1,2 | 26.51/99.023 26.51/99.013 | Комплекс измерительно-вычислительный для учета электроэнергии «Альфа-Центр» | от 0 до 999999999 кВт/ч | кл.т. 0,5S |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в отделе метрологии;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами отдела метрологии;

*** – деятельность осуществляется за пределами отдела метрологии.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»

24.10.2025

дата принятия решения

Т.А. Николаева