ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1* | 2 | 26.51/99.016 | Тестеры оптические (измерители и источники оптического излучения), приборы оптические многофункциональные | Средняя мощность оптического излучения: λ = 650 нм от минус 20 до 0 дБм; λ = 850 нм от минус 60 до 3 дБм; λ от 1310 до 1625 нм от минус 80 до 10 дБм. Относительные уровни средней мощности оптического излучения: λ = 650 нм от 0 до 20 дБ; λ = 850 нм от 0 до 63 дБ; λ от 1310 до 1625 нм от 0 до 80 дБ от 80 до 90 дБ | ± 11 % (0,45 дБ) ± 8 % (0,33 дБ) ± 5 % (0,22 дБ) ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 3 % | ул. Франциска Скорины, 8/2, 220076, Минск |
| 16.2 | 2 | 26.51/99.016 | Оптические рефлектометры, приборы оптические многофункциональные | Значения λ: 1310, 1490, 1550, 1625 нм Оптическая длина (L) от 0,001 до 500 км Ослабление от 0 до 23 дБ (Динамический диапазон от 0 до 43 дБ) | ± (0,3+3·10-6 L) м ± 0,04 дБ/дБ | ул. Франциска Скорины, 8/2, 220076, Минск |